문서번호	재료연구과-9133
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
양혜란		박영복	12/08 안재찬
협 조

2021년 수질자동분석기 정기점검 보고

2021. 12.

수도연구부

(재료연구과)

2021년 수질자동분석기 점검 보고

활성탄의 페놀가 및 ABS가 측정에 사용되는 수질자동분석기(AA3) 점검을 실시하고 대응조치 및  부품 긴급교체 대비 등 유지보수하고자 함.

1. 보고자: 재료연구과 지방보건연구사 양 혜 란

2. 기기 내역

○ 기기용도: 활성탄의 페놀가 및 ABS가 측정

○ 기 기 명: 수질자동분석기(Automatic Water Analyzer)

○ 제조회사 및 모델명 : SEAL(독일),  AA3

○ 구입일자: 2011. 7. 14.

○ 구매가격: 92,341,700원

○ 설치장소: 수도자재연구실

수질자동분석기

3. 점검내역

○ 점검일자: 2021. 11. 26.(금)

○ 점 검 자: **************

※비엘텍코리아는 국내에서 SEAL사의 수질자동분석기(AA3)와 독점 계약된 대리점임.             (독점계약서 첨부)

○ 증상 및 조치내용

- 증상 : 시료흡입 불량

- 조치내용

‣ pump oiling 진행

‣ pump tube 교체

‣ 시약 및 증류수 흡입 상태 확인

‣ 흡입 유량 test

○ 점검결과

- 정상적인 샘플 분석을 위해 원활한 시약 및 증류수 흡입 필요

- 주기적인 pump oiling 및 pump tube 교체 필요

- 현재 pump 노후화가 많이 진행된 상태로 펌프 튜브 교체 시기가 종전 보다 많이 빨라진 상태이기 떄문에  장비 장애발생 시 즉각 조치를 위해 부족한 tube 확보 필수

4. 부품 교체 비용

○ 예산과목 : 상수도영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 교체비용 : 2,964,500원(이백구십육만사천오백원)

연번	부품명	품번	수량	단가(원)
1	PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pkg ORN/BLU	116-0549-03	1PKG	******
2	PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pkg ORN/WHT	116-0549-06	1PKG	******
3	PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pkg BLK/BLK	116-0549-07	1PKG	******
4	PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pkg GRY/GRY	116-0549-11	1PKG	******
5	PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pkg YEL/YEL	116-0497-12	1PKG	******
6	PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pkg PUR/PUR	116-0549-15	1PKG	******
7	PUMP TUBE,FLW RTD 12ea/pkg PUR/ORN	116-0549-17	1PKG	******
8	PUMP TUBE Pharmed 3ea/pkg ORN/GRN	FMT-0549-04	1PKG	*******
연번	부품명	품번	수량	단가(원)
9	PUMP TUBE Pharmed 3ea/pkg RED/RED	FMT-0549-10	1PKG	*******
10	PUMP TUBE Pharmed 3ea/pkg GRY/GRY	FMT-0549-11	1PKG	*******
11	PUMP TUBE Pharmed 3ea/pkg GRN/GRN	FMT-0549-14	1PKG	*******
12	PUMP TUBE Pharmed 3ea/pkg PUR/ORN	FMT-0549-17	1PKG	*******
13	PUMP TUBE #ACID 12ea/pkg GRY/GRY	116-0651-11	1PKG	*******
14	PUMP TUBE #ACID 12ea/pkg PUR/PUR	116-0651-15	1PKG	*******
15	PUMP TUBE #ACID 12ea/pkg YEL/BLU	116-0651-19	1PKG	*******
합 계				*********
부가세				*******
총 계				*********

○ 경제적 수리한계 금액

취득금액	경제적 수리한계 금액 ｛(최초연도의 최대치) - 사용연수/(2x내구연한)｝x 취득가격	부품 교체비	비 고
92,341,700원	*********** =｛(70/100)-10/(2x9)｝ x 92,341,700	**********	교체하는 것이 타당

5. 지출 방법

○ 계약방법: 부서카드 결제

○ 소요예산: **********

6. 향후 계획

○ 경제적 수리한계 이내 비용이므로 노후된 튜빙을 교체하고 여분을

구매하여 튜빙 노후화에 상시 대비할 수 있도록 하고자 함.

※ 붙임  1. 장비점검 보고서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 독점계약서 1부.  끝.