문서번호	화학시험과-1416
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장	품질시험소장
성상준		김금호	12/27 이도우
협 조

화학시험과 장비수리 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

화학시험과 장비수리 결과 보고

화학시험과 고장발생 장비를 수리하고 그 결과를 보고함.

□  관련근거 : 화학시험과-1288(2021.12.06.) 화학시험과 장비수리계획

□ 수리내역

장비명	제조사	모델명	수리일	고장내용	수리내용
항온항습조	삼흥기계 공사	PUPELAP Q7	′21.12.02	경고등 울림	수중모터 교체 기계내부 물호스 교체
증류수 제조기	제이엠코퍼레이션	SH-TH-2S	′21.12.23	기기 외부로 누수 현상	내부필터류 교체

○ 항온항습조 수리

- 고장원인 : 기계 내부 물호스 파열로 인해 가습을 위한 수중모터가 고장

- 수리내용 : 물호스관 전부 교체 및 수중모터 교체

○ 증류수 제조기 수리

- 고장원인 : 내부 물연결 부품 파손, 점검시 필터류 교체 필요

- 수리내용 : 필터류 교체(LC140, LC136M2, LC163)

□  소요금액 : ************************

○ 소요내역 : *********************************

○ 예산항목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리사업, 건설자재 품           질시험, 공공운영비, 시험장비 유지보수(토질재료,화학).

□ 항온항습기 사진

수중모터 교체전	수중모터 교체후

□ 증류수제조기 사진

LC136필터 교체	LC130필터 교체
LC143필터 교체	증류수제조기 내부사진

끝.