문서번호	정수과-482
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
류근필		김종희	02/07 이달영
협 조
	주무관			임상철
	주무관			박성신

수질자동측정기(월간) 점검 결과보고

2022.1.1.~2022.1.31

2022. 2.

광암아리수정수센터

정수과

기종별(모델) (수량)	월간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도(HACH) (16대)	: 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 배선접속부 절연저항점검 : 측정조, 탈포조, 세정장치점검	원수	양 호	❍원수/착수정 탁도계 점검(1/14) - 시료탱크 청소 및 교정 ❍침전수~여과지 지별 탁도계 점검(1/14) - 1~3계열: 시료탱크 청소 및 교정 ❍오존수, 활성탄 탁도계 점검(1/7) - 시료탱크 청소 및 교정 ❍여과수 및 송수 탁도계 점검(1/28) - 시료탱크 청소 및 교정
		착수정	양 호
		침전수(6대)	양 호
		여과지(6대)	양 호
		오존 처리수	양 호
		활성탄 여과수	양 호
탁도(DKK) (3대)	: 간이제로 교정 : 배선접속부 절연저항점검 : 측정조, 탈포조, 세정장치점검	통합여과수	양 호
		잠실송수	양 호
		오금송수	양 호
잔류염소(HACH) (4대)	: 측정조, 시약조 점검 및 보충 : 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검	착수정	양 호	❍착수정~오존수 잔류염소계 시약교체 및 점검 (1/28) - 측정조, 시약조 점검 및 보충 ❍송수 잔류염소계 점검(1/14) - 측정조, 시약조 점검 및 보충
		정수지 유입전	양 호
		오금정수지 유입수	양 호
		잠실정수지 유입수	양 호
잔류염소(DKK) (2대)	: 전기전도율 증가 유닛 염화나트륨 보충 : 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검	오금 송수	양 호
		잠실 송수	양 호
pH계 (5대)	: 변환기 및 검출부 교정(2주 1회) : 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검	원수	양 호	❍pH계 센서 청소 및 교정(1/7, 1/21) ❍알카리도 계측기 시약 보충(1/14, 1/28)
		착수정	양 호
		혼화수	양 호
		침전수	양 호
		잠실 송수	양 호
알카리도계 (3대)	: 시약 보충 : 펌프 튜브 교체 : 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검	원수	양 호
		혼화수	양 호
		침전수	양 호
전기전도도 (2대)	: 표준확인 및 조정 : 시료유입량,전극,오염상태	원수	양 호	❍전기전도도계 센서 세정 및 점검(1/7) ❍암모니아계 시약 제조 및 보충(1/7, 1/28) ❍조류 측정기 점검 및 큐벳 세척(1/7) ❍CAST 시약 보유량 점검 및 세척(1/14)
		잠실 송수	양 호
암모니아 (1대)	: 시약 보충 : 시료유입량,전극,오염상태	원수	양 호
조류측정기 (1대)	: 펌프 호스 점검 및 교체 : 측정 큐벳의 세척	원수	양 호
CAST (1대)	: Rinse volume 확인 : 월간 세척 실시	착수정	양 호
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	양 호

특이사항 및 예비품(소모품, 시약) 교체 내역
❍ 잠실 송수 샘플링 펌프 교체 운전(A → B호기) (1/14) - 교체 후 수분석 후 정상 가동	❍ 착수정 샘플링 펌프 에어 유입으로 인한 헌팅(1/28) - 점검 후 정상 운전

붙임: 2022년 연간 보수점검 일정 1부.  끝.