문서번호	보존과학과-274
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
신장하	강성희	박현욱		02/11 김용석
협 조
	시설과장		최병석
	전시과장		김양균
	유물관리과장		강성희

2022년 1차 소장유물보존환경 정기점검 보고

2022. 2.

서울역사박물관

보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 1차 보존환경 정기점검 보고

박물관 소장유물의 정기적 보존환경점검을 통해 각 재질별 보존환경 유지기준에 적합한 최적의 환경을 유지하여 손상예방 및 수명 연장에 기여하고자 함

1		추진 개요

대    상: [본관] 상설·기획·기증유물전시실, 1·2·3·4·임시수장고

※ 분관은 각 관별로 모니터링을 실시하고 데이터 공유 및 이상 발생 시 현장 점검 실시

기    간: 2022.1.1.∼1.31.

측정사항: 온․습도, 공기산도, 조도 모니터링, 유해생물관리(IPM)

측정기기:

- 온습도 모니터링 데이터로거: Testo177-H1, onset HOBO MX1101-01

- 공기산도 측정(분기): 환경모니터(지시약)

- 조도 측정(분기, 기획전 개막시): CL-200A Konica Minolta

내용 / 시설명	1수장고	2수장고	3수장고	4수장고	임시수장고	전시실
수장품 재질	가등록유물	금속 등 복합재질	회화, 병풍	지류	신수품 임시보관	서화․토도 금속․목제 등
온도(℃)	20±4	20±4	20±4	20±4	20±4	20~24±2
습도(％RH)	50±5	50±5	55±5	55±5	50±5	15~55±5
조도(lx)	≤150	≤150	≤150	≤50	≤150	≤450
공기산도	중성	중성	중성	중성	중성	중성

서울역사박물관 보존환경기준

*「서울역사박물관 본·분관 전시수장자료 보존환경기준 재설정 계획」보존과학과-353(2020.3.4.)

**위 기준표는 소장유물 예방보존을 위한 권고사항으로 전시실 내 항온항습과는 다름

2		온 습 도

□ 수장고

측정인자＼장소		제1수장고	제2수장고	제3수장고	제4수장고	임시수장고	측정결과
온도 (℃)	기준	20±2	20±2	20±2	20±2	20±2	적 정
	측정	20±2	20±2	20±2	20±2	20±2
습도 (％RH)	기준	50±5	50±5	55±5	55±5	50±5	적 정
	측정	50±3	50±3	55±3	55±3	50±3

제1수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 50%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

제2수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 50%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 55%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 55%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

제3수장고

제4수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 55%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 55%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

임시수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 50%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

□ 전시실

측정인자/장소		상설전시실	기증전시실	기획전시실A	기획전시실B	측정결과
온도 (℃)	기준	20~24±2	20~24±2	20~24±2	20~24±2	적정
	측정	20±3	20±3	20±3	20±3
습도 (％RH)	기준	15~55±5	15~55±5	15~55±5	15~55±5	저습 *전시진열장 내 조습제 설치
	측정	17∼33	15∼36	22~30	13~32

*기획전시 A실: 「육조거리」展 2021.11.16.~2022.3.27.

*기획전시 B실: 「어느 도시학자가 꿈 꾼, 서울」展 2021.10.29.~2022.3.6.

상설전시실

전월	12월 평균온습도: 20℃, 17~39%RH	당월	1월 평균온습도: 20℃, 17~33%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

기증유물전시실

전월	12월 평균온습도: 20℃, 13~46%RH	당월	1월 평균온습도: 20℃, 15~36%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

「육조거리」展 2021.11.16.~2022.3.27.

기획전시실A

전월	12월 평균온습도: 20℃, 27~44%RH	당월	1월 평균온습도: 20℃, 22~30%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

「어느 도시학자가 꿈 꾼, 서울」展 2021.10.29.~2022.3.6.

기획전시실B

전월	12월 평균온습도: 20℃, 13~42%RH	당월	1월 평균온습도: 20℃, 13~32%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

3		평가 및 대책

□ 수장고 (제1,2,3,4,임시수장고)

○ 모든 수장고 내 평균온습도는 박물관 기준 내 큰 폭의 변동 없이 유지→적정

□ 전시실 (상설·기증·기획전시실)

○ 전시실 내 평균온도는 기준 20~24℃±3로 큰 폭의 변동 없이 유지→적정

○ 계절적 습도 환경변화에 대비하여 전시진열장 내 조습제 교체 및 설치. 끝.