	중랑소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	의료용 산소 혼합공급기 고장발생 보고(망우6-6호)

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제18호 (고장 등의 발생 보고 및 조사)

2. 위와 관련하여 망우119안전센터 망우6-6호에서 관리·운용 중인 의료용 산소 혼합공급기 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 물 품 명 : 의료용 산소 혼합공급기

나. 모 델 명  : FCV900

다. 고장 내용 : 산소통 밸브 개방시 공급기 잠금 상태에서도 산소가 새어나오고                  유량 조절 다이얼을 돌려도 유량 조절이 되지 않는 상태로 정확한                  산소 공급이 불가능한 상태. 조절부위 내부 금속 부품 이상.

라. 고장 일시 : 2021. 3. 12.(토)

라. 조치 사항 : 해당업체 연락(조선기기) 및 점검실시

붙임  의료용 산소 혼합공급기 고장사진 1부.  끝.

	망우119안전센터장
	박장훈		진압2대장	대결 03/14 신용희
협조자
시행	망우119안전센터-1026	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)