문서번호	화학시험과-20072
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장	품질시험소장
고덕현		김금호	04/04
			이도우
협조
	총무과장		김하년

발광분광분석기 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

화 학 시 험 과

발광분광분석기 수리 계획 보고

화학시험과에서 사용 중인 발광분광분석기의 진공펌프에 고장이 발생하여 새로운진공펌프로 교체하여 시험장비의 기능을 유지 하고자 함.

Ⅰ		고장내역 및 점검내역

장비명	모델명 (제조사)	구매년도 (구매가)	고장내용 (고장일시)
발광분광분석기	ARL 4460 OES (써모피셔사인티픽코리아주식회사, 스위스)	2013. 7.22. (*********)	진공펌프 이상 소음 발생 ************)

고장내역

점검내용

점검일시 :********************

점 검 자 : ThermoFisher 엔지니어

고장원인 : 회전축과 회전을 전달하는 축의 접촉 부위가 마모되어 크게

마찰 소음이 발생

Ⅱ		운영관리 및 장비사진

운영관리

용도 : 철강류 화학성분(Si, P, S 등) 분석

운영관리 : 진공도(1×10-3mmHg 이하) 유지를 위한 항시 가동 및 표준화 등

발광분광분석기	진공다이아프램펌프

Ⅲ		수리방안 및 소요예산

수리 방안

진공다이아프램펌프 교체

ThermoFisher 엔지니어가 교체 설치 및 점검

소요예산 : 금******천원(부가세 및 엔지니어 점검 비용 포함)

구매방법 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령                          제25조 제1항 제4호 바항)

예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업, 건설자재 품질시험, 공공운영비, 시험장비 유지보수

Ⅳ		예산확보 및 행정사항

예산확보 방안

구분	금액	예산과목	협의사항
****	***********	*	**
**** ***	***********	**********************	*************
	***********	***********************	***********
	***********	************	************** *************

*****************************************

*********************************

▶ ************************************************

***********************************************************

행정사항

*******************************************

붙임  1. 진공펌프 견적가      1부.

2. 엔지니어 점검의견    1부.  끝.