문서번호	재료연구과-20207
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
양혜란		박영복	04/05
			안재찬
협조

초순수제조장치 점검보고 및 부품교체 계획

2022. 4

수도연구부

(재료연구과)

수처리제 품질조사 실험 및 초자세척기에 사용하는 초순수제조장치의 성능을 점검하고 필요한 부품을 교체하여 실험업무에 만전을 기하고자 함

초순수제조장치 점검보고 및 부품교체 계획

1. 점검 및 보고자 : 재료연구과 보건연구사 양혜란

2. 장비개요

○ 장비명 : 초자세척기용 초순수제조장치

초순수제조장치(초자세척기와 연결사용)

○ 제조사 및 모델 : Elga Purelab Chorus

○ 취득일자 : 2021. 7. 14.

○ 취득가격 : 48,695,970(원)(초자세척기 취득가격에 포함)

○ 설치장소 : 재료연구과 수처리제연구실

3. 장비점검 및 고장내역

○ 점검일자 : 2022. 4. 5.(화)

○ 점검결과 및 고장내역

- 초순수 저항값 이상: (정상치) 18.2MΩ → (현재) 7.5MΩ

연번	카트리지명	권장교체주기	최종 교체일
1	LC241(Pretreatment Pack)	6개월	21. 6. 30
2	LC275(Purification Pack)	6개월	21. 6. 30

- 카트리지 권장 교체주기 경과로 교체 필요

초순수 저항값 이상	카트리지 교체주기 경과

※ 권장교체주기는 처리수 수질과 사용량 등 실험실 사정에 따라 달라질 수 있으므로

장비점검 후 교체함

○ 점검사진

연번	카트리지명	필요수량	공급가액(원)
1	LC241(Pretreatment Pack)	1	240,000
2	LC275(Purification Pack)	1	920,000
		부가세	116,000
		합 계	1,276,000

4. 부품교체 비용 및 경제적 수리한계

○ 소요비용

취득가격	경제적 수리한계 금액 〔최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수)/(2×내구연한)×취득가격}]
48,695,970원	(70/100×48,695,970)/{1/(2×10)×48,695,970} 31,652,381원

○ 경제적 수리한계 금액

5. 점검자 의견 및 조치계획

○ 수리비용(1,276,000원)이 경제적 수리한계비용(31,652,381원)보다 훨씬 낮아 부품을 교체 및 수리하여 사용하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 초순수의 적정 수질 유지를 위해 권장 교체주기가 경과된 카트리지 2종을 교체하여 수처리제 분석 및 초자세척기 사용 등 실험실 운영에 만전을 기하고자 함

붙 임 1. 견적서 2부

2. 산출기초조사서 1부.  끝..