투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	국립환경과학원장 (대기환경연구과장)
(경유)
제목	2022년 1분기 서울시 미세먼지(PM10, PM2.5) 연속자동측정기 등가성평가 결과보고

1. 대기오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2020-30호) 환경대기 중 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 자동측정법-베타선법 및 대기오염측정망 설치 운영지침(2022.1) 별표29, 별표23에 의거하여 미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. (초)미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과

가. 대    상 : *******************************************

나. 기    간 : 2022년 1월 ~ 3월

다. 장    비

**************************************

**************************************

라. 평가방법 : 수동시료채취장치(중량법)와 비교평가

구 분	측정일수	최저, 최고값 차이	기울기	절편
PM10	연속 14일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 20㎍/㎥이상	0.9~1.1	-5.0~5.0
PM2.5	연속 23일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 15㎍/㎥이상		-2.25~2.25

마. PM10 등가성 평가결과 : 기준 이내

연번	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
		제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	***	****** *******	*********	*********** **********	*******	****	****	만족
2	***		*********		*******	****	*****
3	***		*********		*******	****	****
4	****		***********		*******	****	****
5	***		***********		*******	****	****
6	****		***********		*******	****	****
7	***		***********		*******	****	*****
8	****		***********		*******	****	****
9	*****		***********		*******	****	*****
10	*****		***********		*******	****	*****
11	*****		***********		*******	****	****
12	*****		***********		*******	****	****
13	***	****** *********	******	*********** **********	*******	****	****	만족
14	****		******		*******	****	****
15	***		******		*******	****	*****
16	****		******		*******	****	*****
17	****		******		*******	****	****
18	****		******		*******	****	****

바. PM2.5 등가성 평가결과 : 기준 이내

연번	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
		제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	***	****** *******	*********	*********** **********	*******	****	****	만족
2	***		*********		*******	****	****
3	***		***********		*******	****	****
4	****		***********		*******	****	****
5	***		***********		*******	****	*****
6	****		***********		*******	****	****
7	*****		***********		*******	****	****
8	*****		***********		*******	****	****
9	*****		***********		*******	****	****
10	*****		***********		*******	****	****
11	***	****** *********	******		*******	****	****
12	***		******		*******	****	****
13	****		******		*******	****	****
14	****		******		*******	****	****
15	****		******		*******	****	****

*********************************************  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	조혜윤		대기측정관리팀장	오석률		대기질통합분석센터장	04/18
최용석
협조자	주무관	배일상
시행	대기질통합분석센터-20801	(	2022.04.18	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30, 서울시보건환경연구원	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3486	/전송	02-570-3267	/	ishall@seoul.go.kr	/	부분공개(5)