“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서 울 물 연 구 원
수신
(경유)
제목	세균실험실 냉장고 고장 보고 및 수리 계획

세균실험실내 시료 및 균주보관을 위한『냉장냉동고』에 고장이 발생하여 장비를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 4. 25.                                                보고자 : 주무관 김새봄

□ 장비명 : 냉장냉동고

장비이력
모델명	LABOR 2T 500
제조사	Fiocchetti
구입처	레보딕스(031-790-1907)
구입일자	2015-12-09
구입가격	8,471,495원

□ 현황

○ 용도

- 세균실험시 시료 보관 및 균주보관

○ 문제점 및 점검결과

- 설비전원이 켜지지 않음

- 장비 업체 점검결과 냉동용 컴프레셔 고장으로 인하여 교체수리 필요소견

항온배양기 고장사진

○ 수리방법

- 컴프레셔 교체

- 수리 진행시 동관 용접 및 냉매 충진 작업 동반됨

□ 점검업체 : 레보딕스

□ 보고자 의견

*****************************************************************************************************************

********************************

***************

**************************************************

****************************************************************

*****************

******************************

○ 예산과목: 상수도사업비용/영업비용/일반관리비/공공운영비/실험장비유지비

붙임  1. 견적서          1부.

2. 타견적서        1부.

3. 산출기초 조사서 1부.  끝.

주무관	김새봄		미생물검사과장	백영애		수질분석부장	04/22
이상미
협조자
시행	미생물검사과-20628	(	2022.04.22	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 서울시 서울물연구원	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1785	/전송	02-3146-1798	/	new0220@seoul.go.kr	/	부분공개(5)