문서번호	수도자재관리센터-22017
결재일자	2022. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		최성진	04/27
			박희복
협조
	계측관리과장		代박철호

『2022년 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

2022. 04.

수도자재관리센터

『2022년 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

공개적이고 객관적인 하자검사를 실시하여 하자처리비용 징수에 따른 민원발생을 사전예방하고 하자검사의 신뢰성을 제고하고자 함

1		하자심사 개요

□ 관련근거

○ 수도계량기 하자심사위원회구성 운영

(본부장방침 제317호, 1997.05.17.)

○ 수도계량기 하자심사위원회 운영방안 개선

(자재58442-1123호, 2003.04.02.)

□ 심사대상 : 하자보증기간 이내 철거반납 수도계량기

□ 심사일시 : 2022.05.26.(목) 14:00 ~ 18:00

□ 개최장소 : 수도자재관리센터 2층 회의실

□ 하자심사위원회 구성 및 운영

○ 심사내용 : 수도계량기 하자 귀책여부 판정

○ 위 원 장 : 요금관리부 계측관리과장

○ 위    원 : 6명

○ 간    사 : 1명

구 분	합 계	상 수 도 사업본부	서 울 물연구원	수도사업소 (남부, 중부)	수도자재 관리센터
위 원 장	1	1	-	-	-
위 원	6	2	1	2	1
간 사	1	-	-	-	1

○ 기    타 : 수도계량기 업무담당자 및 업체관계자

2		하자검사 계획

□ 하자반납 현황(철거반납일 기준)

○ 소형수도계량기 : 2022.01.01. ~ 2022.03.31.(528개)

○ 대형수도계량기 : 2022.01.01. ~ 2022.03.31.( 54개)

□ 하자심사 대상분류

구 분	합 계	하자심사 대 상	하자심사 비 대 상	비 고
합 계	582	505	77
소형수도계량기	528	460	68	수도사업소 하자반납품
대형수도계량기	54	45	9

○ 하자심사 대상 : 하자보증기간이내 철거하여 반납된 수도계량기

- 하자보증기간 : 5년

▶ 2020년 12월 21일부터 2022년 2월 9일까지 구매 납품된 소형 일반

기계식(무연황동)수도계량기

- 하자보증기간 : 2년

▶ 이외의 수도계량기

- 하자보증기간 : 4년

▶ 동파안전 수도계량기 교체 사유가 동파인 경우

○ 하자심사 비대상

- 하자보증기간 경과(68개) 및 품질시험소 검정결과 정상품(9개)

□ 하자검사 일정 및 방법

○ 소형수도계량기 : 2022.05.09. ~ 05.13.(5일)

○ 대형수도계량기 : 2022.05.11. ~ 05.16.(4일)

○ 검사장소 : 수도자재관리센터 계량기검사실

○ 입 회 자 : 외부 자문위원(2명) 및 해당업체 관계자

- 외부 자문위원 입회 일자

▶ 한국물기술연구원소속     남복현위원 : 2022.05.09 ~ 05.13.

▶ 한국계측기기연구조합소속 나기형위원 : 2022.05.16.

○ 검사방법 : 외부 자문위원 및 해당업체 입회하에 검사

- 1차 검사 : 성능검사(오차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차 검사 : 분해검사(성능검사 불합격품 내부검사)

3		행정사항

○ 심사위원 관련기관(부서)에 하자심사위원 위촉 협조공문 시행

○ 하자심사 해당업체에 하자심사위원회 입회안내 공문 시행

○ 외부 자문위원 자문 수당 지급

- 소요예산 : 금1,200,000원(금일백이십만원)

▶ 자문수당 : 6회×200,000원 = 1,200,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용.영업비용.배급수비.일반운영비.

사무관리비/기본경비(99202)

붙  임 : 1. 2022년 제2회 하자심사 대상내역(소형) 1부.

2. 2022년 제2회 하자심사 대상내역(대형) 1부

3. 2022년 제2회 하자검사 일정표 1부. 끝.