문서번호	원수관리과-20544
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		이종근	05/19
			윤창진
협조

취수장 생물감시장치 구매·설치 완료 보고

2022. 05.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 생물감시장치 구매·설치 완료 보고

우리 취수장 내용연수 경과 수질측정기 생물감시경보장치 구매·설치 사업이 아래와 같이 완료되어 보고드림.

Ⅰ		사업경과

□ 사업개요

○ 계 약 명 : 강북통합취수장 생물감시장치 구매·설치

○ 계약금액 : 금142,218,680원(금일억사천이백이십일만팔천육백팔십원)

○ 계약일자 : 2022. 1. 27.

○ 착수일자 : 2022. 1. 27.

○ 완수기한 : 2022. 5. 26.

○ 하자기한 : 검수일로부터 2년간

□ 사업내용

○ 사업의 근거

-「수도법」제2조 제2항, 제3항

-「수도법 시행규칙」제9조 별표3(수도시설의 세부기준)

○ 사업의 규모

- 기존 반달말 생물감시장치(반달말) 철거·불용 폐기

- 발광박테리아 생물감시장치 신규 설치(구매)

Ⅱ		사업결과

□ 사업총괄

○ 설치일자 : 2022. 5. 17.

○ 계약금액 : 금142,218,680원

○ 검수금액 : 금142,218,680원

○ 검수내역

물품명	규 격	단위	수량	계약금액(원) (검수금액)	비고
생물감시장치	발광박테리아의 발광도측정	SET	1	116,876,000
소모품(1년간)	- 배양액, 박테리아 1SET(10EA) tip, 튜브, insert 실린지, 1pk = 100EA	식	1	12,403,710
기존 장비 철거	철거 및 반출(폐기)	SET	1	10,000
소 계				129,289,710
부가세				12,928,970
총 계				142,218,680

□ 구매장비 현황

○ 장 비 명 : 생물경보감시장치(발광박테리아)

○ 규    격 : 발광박테리아(Vibrio fischeri)

○ 모델번호 : TOXcontrol

○ 제조국(제작사) : 네델란드(MicroLan)

○ 장비 측정원리

- 발광박테리아를 이용한 원리로써 독성물질 유입 시 발광박테리아의 발광도 변화를 통해 오염 여부를 알 수 있음.

- 발광박테리아의 초기 발광도를 측정하고 시료와 혼합하여 일정 시간 반응시킨 후

- 후기 발광도를 측정하여 변화된 발광도를 대조군(무독성상태)와 비교한 후 독성도(%)로 표현함.

○ 장비의 제원

- 측정방식 : 발광박테리아의 발광도 측정

- 시험생물 : 발광박테리아(Vibrio fischeri)

- 생물교체 : 동결건조 박테리아

- 측정주기 : 25분

- 모    듈 : 테플론 재질(자동온도조절장치 포함)

- 샘플량 : +10 ml/h

- 대조군 : +100 ml/h per measurement, not chlorinated

- 시료수 온도 : 15~30℃

- 주변온도 :  15~30℃

- 출    력 : Integrated 4-20mA, TCP/IP, USB

- 표    시 : 17“ TFT Screen

- 전    원 : AC 110-220V, 50/60Hz

- 시약교체 : 2주(1시간 측정 시)

□ 현장사진

설치장소 : 강북통합취수장 수질분석실 / 소모품 납품

Ⅲ		사업효과

○ 수질측정 장비 관리 효율성을 증대시켜, 원수에 유입될 수 있는 유해물질 감시 강화로 안전한 아리수 생산

○ 아리수 원수 수질 변화에 신속하게 대응하여 맛있는 아리수 생산

붙임  1, 사업완료 사진철 1부.

2. 측정기 관리카드 1부.   끝.