문서번호	재료연구과-21507
결재일자	2022. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
양혜란		박영복	05/30
			代조우현
협조

초자세척기 점검보고 및

부품구매 계획

2022. 5

수도연구부

(재료연구과)

수처리제 품질조사 실험에 사용하는 초자세척기 성능을 점검하고 필요한 부품을 구매 교체하여 실험업무에 만전을 기하고자 함

초자세척기 점검보고 및 부품구매 계획

1. 점검 및 보고자 : 재료연구과 보건연구사 양혜란

2. 장비개요

○ 장비명 : 초자세척기

초제세척기

○ 제조사 및 모델 : Steelco, LAB 610

○ 취득일자 : 2022. 5. 30.

○ 취득가격 : 48,695,970(원)

○ 설치장소 : 재료연구과 수처리제연구실

3. 장비점검 및 고장내역

○ 점검일자 : 2022. 5. 30.(월)

○ 점검결과 및 고장내역

- 세척 진행 시 거품 과다 생성(점검사진 ①)

- 세척 완료 후 세척기 하단에 거품 잔류(점검사진 ②)

- 거품으로 인한 센서고장 가능성이 있어 세제 및 중화제 교체필요

① 세척 진행 시 발생하는 다량의 거품	② 세척 완료 후 잔류하는 거품

○ 점검사진

연번	부품명	필요수량	공급단가(원)	소요비용(원)
1	RBS A156	6	90,000	540,000
2	RBS A375	3	90,000	270,000
	부가세			81,000
	합 계			891,000

4. 부품교체 비용 및 경제적 수리한계

○ 소요비용

취득가격	경제적 수리한계 금액 〔최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수)/(2×내구연한)×취득가격}]
48,695,970원	(70/100×48,695,970)/{1/(2×10)×48,695,970} 31,652,381원

○ 경제적 수리한계 금액

5. 점검자 의견 및 조치계획

○ 부품교체비용(891,000원)이 경제적 수리한계비용(31,652,381원)보다 훨씬 낮아 부품을 점검교체하여 사용하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 초자세척기 적정 세척성능 유지 및 센서고장 방지를 위해 부품을 구매교체하여 수처리제 분석용 초자세척 등 실험실 운영에 만전을 기하고자 함

붙 임 1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부.  끝..