심장충격기 점검표(5월)				결재	담당자				지휘1팀장		현장대응단장
현장대응단-21655					최유선				양기용		05/31
											이승재
점 검 일 시	2022년 5월 31일		소방서/부서명	용산/현장대응단
제품명(제조사)	CORPULS3(CORPULS)		제조년일	2019년		9월
제품시리얼번호	19601090		차랑번호 (설치장소)	998다5026 (용산6-1호)		구급차 내
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태							2019. 7. 1. 신규배정
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			해당없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			해당없음
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 21 ) 회
점 검 자 계급 소 방 교 성명 최 유 선								최유선

심장충격기 점검표(5월)				결재	담당자				지휘1팀장		현장대응단장
현장대응단-21655					최유선				양기용		이승재
점 검 일 시	2022년 5월 31일		소방서/부서명	용산/현장대응단
제품명(제조사)	X-series(ZOLL)		제조년일	2017년		6월
제품시리얼번호	AR14L011188		차랑번호 (설치장소)	998마2940 (용산6-6호)		구급차 내
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태							2020. 12. 2.字 서빙고센터로부터 관리전환
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			해당없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			해당없음
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 0 ) 회
점 검 자 계급 소 방 교 성명 최 유 선								최유선