문서번호	재료연구과-22006
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
채수환		박영복	06/21
			안재찬
협조

초순수제조장치 고장 및

수리계획 보고

2022. 6.

수도연구부

(재료연구과)

수처리제 품질조사 실험에 사용하는 초순수제조장치의 필요 부품을 교체하여 실험업무에 만전을 기하고자 함

초순수제조장치 고장 및 수리계획

1. 점검 및 보고자 : 재료연구과 공업연구사 채수환

2. 장비개요

○ 장비명 : 초순수제조장치(탈이온또는탈염장비)

○ 제조사 : Thermo Scientific

○ 취득일자 : 2019. 7. 15.

○ 취득가격 : *************

○ 설치장소 : 재료연구과 수처리제연구실

초순수제조장치

3. 장비점검 및 고장내역

○ 점검일자 : 2022. 5. 25.(수)

○ 점검결과 및 고장내역

- UV Chamber 내부 Immersion tube 깨짐

- UV Lamp 고장

○ 점검사진

Immersion tube 파손 및 UV Lamp 고장

4. 부품교체 비용 및 경제적 수리한계

○ 소요비용

연번	품명 및 규격	수량	금액(원)
1	Immersion tube made of synthetic quartz (22.0063)	1	*******
		부가세	******
		합 계	*******

○ 경제적 수리한계 금액

취득가격	경제적 수리한계 금액 [최초 연도 한계 최대치×취득가격-{(사용년수)/(2×내구연한)×취득가격}]
***********	***************************************** ***********

5. 점검자 의견 및 조치계획

○ 수리비용(********)이 경제적 수리한계비용(***********)보다 훨씬 낮아 부품을 교체 및 수리하여 사용하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 초순수의 적정 수질 유지를 위해 Immersion tube 및 UV Lamp(재고 있음)를 교체하여 수처리제 분석 및 실험실 운영에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 견적서1 1부.

2. 견적서2 1부.

3. 점검결과 1부.  끝.