문서번호	정수시설과-21113
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김동석		마동훈	06/28
			오삼록
협조
	주무관		이은주

“22년 2/4분기

취송수 및 공정유량계 비교측정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.06

강북아리수정수센터

(정수시설과)

“22년 2/4분기

취송수 및 공정유량계 비교측정 결과보고

2022년 2/4분기 취송수 및 공정유량계를 비교측정 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		근 거

□ 본부 유량계 업무처리지침(2014.09.01.개정)

- 교정검사주기: 취·송수유량계 연2회, 공정유량계 2년/1회 이상

□ 22년 유량계 설비 유지관리계획(정수시설과-20061. 2022.3.25.)

- 분기별 공정유량계 자체비교측정실시(연4회)

Ⅱ		유량계 현황

구 분	설 비 명	관구경	센서종류	수 량	비 고
계				40
취수 유량계 (3대)	구의 취수유량계	∅2200	초음파식	1
	뚝도 취수유량계	∅2200	초음파식	1
	강북(B관로)취수유량계	∅2600	초음파식	1
송수 유량계 (3대)	송수유량 A LINE	∅2400	초음파식	1
	송수유량 B LINE	∅2400	초음파식	1
	송수유량 C LINE	∅2400	초음파식	1
공정용 유량계 (초음파식 20대)	강북(A관로)취수유량계	∅2600	초음파식	1
	혼화지 유입유량계	∅1800	초음파식	4
	여과수 유출유량계	∅2000	초음파식	4
	정수지 유입유량계	∅2600	초음파식	2
	오존접촉조 유입유량계	∅2000	초음파식	4
	구내용수(탈수동)	∅250	초음파식	1
	회수유량	∅1000	초음파식	1
	탈리여액이송유량	∅350	초음파식	1
	세정수조 구내용수유량	∅150	초음파식	1
	고도 역세유량	∅700	초음파식	1
공정용 유량계 (전자식 13대)	고도 회수조 토출유량	∅350	전자식	1
	2차농축조 상등수유량	∅100	전자식	1
	탈리여액이송유량	∅350	전자식	1
	배슬러지 이송유량	∅600	전자식	1
	탈수기슬러지공급유량	∅100	전자식	6
	CO2 가압수유량계	∅200	전자식	1
	구내용수(본관측)	∅250	전자식	1
공정용 유량계	방류수 유량	1.5Ft	웨어식	1

Ⅲ		유량계 교정검사

□ 교정검사(본부 시설부 공간정보과 주관)

○ 대  상: 취,송수 유량계(취수3대, 송수3대)

- 비교측정 및 교정검사 주기: 연2회(반기별)

○ 일    자: 2022.05.26.(목)~27.(금)

○ 교정방법: 비교측정법(표준화 초음파 유량계 비교)

- 3시간 비교측정 후 오차범위(±0.5%이내)를 초과하는 경우 추가 1시간 측정후 교정

○ 검사결과 입회: 본부 공간정보과, 북부,동부,서부,중부,강북   유량계 담당, 수자원공사(충북지사)

○ 업    체: ******

취수유량계 교정검사	송수유량계 교정검사

□ 취송수 유량계 교정결과

구 분	유량계 명	측정결과 (상대오차)	교정 후 (상대 오차)	비 고
송수 유량계 (초음파식 3대)	강북 송수 A	-0.52%	-0.43%	정 상
	강북 송수 B	-0.08%	-	정 상
	강북 송수 C	0.16%	-	정 상
취수 유량계 (초음파식 3대)	뚝도 취수	-0.23%	-	정 상
	구의 취수	-0.13%	-	정 상
	강북 취수	-0.14%	-	정 상

※상수도사업본부 정상기준: ±0.5% 이내(환경부기준 ±2% 이내)

Ⅲ		자체점검 및 결과

□ 자체점검

○ 점검일자: 2022.6.24.(금)~27.(월)

○ 점검대상: 혼화조 유입유량계(3~4계열),강북취수A관로

○ 점 검 자: 공업9급 김동석, 공업 9급 이은주

**********************

○ 점검내용:

- 정도검사 한 휴대용 유량계 이용하여 비교측정 및 교정실시

- 유량계(변환기 및 센서) 동작상태 및 신호 송수신상태 점검

측정센서 설치	유량 비교측정정검

□ 공정용 유량계 점검결과

구 분	유량계 명	측정결과 (상대오차)	교정 후 (상대 오차)	비 고
1	*******	******	-	***
2	************	******	-	***
3	************	******	-	***

※상수도사업본부 정상기준: ±0.5% 이내(환경부기준 ±2% 이내)

□ 향후 교정검사 계획

유량계 명	검사 일시
***************	1분기 완료
*************************	2분기 완료
**********	3분기 예정
***************	4분기 예정

붙임  1. 강북취수A관로 및 3계열4계열 혼화조 유입 유량계 기록지         1부.

2. 유량계 설치현황(2022.06.기준)                                 1부.  끝.