문서번호	간호1과-23364
결재일자	2022. 7. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		간호1과장	간호부장
김지우		문경미	07/19
			代문경미
협조

2022년 간호부 의료기기(고위험·일반) 정기점검 결과보고

2022.  7.

서울시어린이병원

(간호부)

2022년 간호부 의료기기(고위험·일반) 정기점검 결과보고

2022년 간호부 의료기기 관리계획에 의거 고위험 및 일반 의료기기 정기

점검을 실시하고 결과보고 함

Ⅰ		추진 근거

□ 서울특별시 어린이병원 의료기기 안전관리 지침(인증조사 기준 11.5)

□ 2022년도 간호부 의료기기 관리계획(간호1과-2008, 2022.3.8.)

□ 2022년도 간호부 의료기기 정기점검 계획(간호1과-2278, 2022.3.18.)

Ⅱ		점검 개요

□ 점검 기간 : 2022. 3. 30. ~ 7. 6.

□ 점검 대상

**************************************

************************************

□ 점검 수행자

○ 해당 의료기기 판매·제조, 수리 전문 업체의 적격한 자격을 가진 직원

의공기사 자격증 및 해당 의료기기의 관리 교육 이수증 확인

※ 단, 개인별 사용 의료기기의 경우 해당 업체에서 적격한 자격을 확인한

담당자를 지정하여 점검 수행

□ 점검 확인자

○ 간호부 의료기기 관리감독자(각 병동 팀장, 부서 총괄 담당자)

○ 의료기기 안전관리 담당자(진료부)

□ 점검 내용

○ 외관, 부품 및 소모품 상태, 접지상태, 연결선 상태

○ 기기별 작동, 배터리, 알람기능, 출력기능 상태 및 모의 작동 등 정밀점검

□ 점검 방법

○ 의료기기 안전관리 지침(인증조사 기준 11.5) 점검서식에 의거 외부업체 전문가가 점검 실시

○ 개인별 사용 의료기기의 경우 해당업체 지정 담당자가 실시한 정밀점검 결과지 확인

Ⅲ		세부 점검 결과

□ 고위험 의료기기(3종 28점)

의료 기기명	모델명	수량	점검병동 (기기수)	점검일시	점검업체	점검결과
심장 충격기	Heartstart XL+	3	33(1), 34(1), 43(1)	5. 31.	알마케어	양호
	US/M4735A	1	51(1)			양호
	LIFEPAK20	2	32(1), 42(1)	5. 4.	메디펄슨	양호(1점) 불량(1점)
인공 호흡기	Hamilton	16	33(6), 34(5), 43(5)	6. 15. / 6.22.	동방 헬스다인	양호
	MAQUET	3	33(3)	5. 17.	로브메디텍	양호
보육기	Drager-2000	2	43(2)	4. 7.	바로메디칼	양호
	JW-13000	1	43(1)	4. 19.	JW바이오 사이언스	양호

□ 일반 의료기기(5종 267점)

의료 기기명	모델명	수량	점검병동 (기기수)	점검일시	점검업체	점검결과
신생아 황달치료 광선 조사기	**********	*	*****	*****	** ***	**
고압증기 멸균기	*********	*	******	*****	** ***	**
	*****************	*	******			**
EO가스 멸균기	**********	*	******	******	*** ***	**
정맥 주입 펌프	*****	**	******************** ******************* *****	***************	***** ****	**
	**** *********	*	*****	*****	*****	**
	******* ********	**	***********************************************	*****	****	**
	********** *******	*	*****			**
환자 감시 장치	***	**	**********************	******	*****	**
	****	*	**************************	**************	****	**
	******	**	**************************			**
	****	**	************************************			*************
	****	**	*******************			*************
	*************	*	*****			**
	************	*	*******************			**
	************	**	********************* ***********			**
	*******	*	*********************************	**************	****	**
환자중앙감시장치	***	*	*******************	******	*****	**
	*********	*	************* ************	**************	****	****** ******

□ 개인별 사용 의료기기********

의료 기기명	모델명	수량	점검병동 (기기수)	점검 일시	점검업체	점검결과
자가 홈 인공 호흡기	**********	*	*******************	************ **************	***** ****** ******** *****	**
	**********	*	************		*** *****	**
	***********	*	************		*** *****	**
	***********	*	*****		*** ****	**
	***********	*	*****		*** *****	**

Ⅳ		조 치 사 항

□ 상태 양호 판정 기기 : 점검필증 스티커 부착

□ 문제확인 기기

의료기기명 (모델명, S/N)	수량	구입연도	내구연한 (사용연한)	점검결과	처리 검토사항
***** ************************	*	****	*****	******* ****	******* ***************** *******
****** ******************	*	****	*****	******************** ****	******* ***************** *******
****** ******************	*	****	*****
********	*	****	****		***************** *******

※ 최종결정 : 의료기기 심의의원회 통한 불용 또는 재사용 결정

Ⅴ		소요 예산

□ 소요예산 …………………………***********************

○ 예산과목

- 어린이병원 고객중간호서비스제공, 공공운영비(201-02, 의료장비유지)

○ 집행내역 : 외부업체 의뢰 정기점검 비용

세부 집행내역	수량(점)	단가(원)	점검비용(원)
****************************** ****	*	******	*******
************************* ****	**	******	*******
************************** ****	*	******	******
********************** ****	***	******	*********
************************* ****	*	******	******
**********************	**	******	*******
***			*********

※ 그 외 의료기기 무상점검 : 점검업체 협조

붙임 : 1. 2022년 의료기기 정기점검 결과 1부.

2. 의료기기별 정기점검 결과보고서 310부(용량초과로 첨부불가, 부서 별도관리).  끝.