22년 8월 중 자동심장충격기 점검(구급차펌프차)				결재	담당자				1팀장		119안전센터장
길동119안전센터-21820					이수민				박홍석		09/01
											박정용
점 검 일 시	2022년 9월 1일		소방서/부서명	강동소방서/길동119안전센터
제품명(제조사)	필립스		제조년일	2021.4.7.
제품시리얼번호	*********2		차랑번호 (설치장소)	998마2944
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간 : 2022.12
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			V
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			V
- 심장충격 패들 케이블			V
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음			V
5. 일회용품
- 심전도용 전극			V
- 기록용지			V
- 패들인 경우 전극용 젤리			V
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			V
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			V				(13) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 이 찬								이수민

8

22년 7월 중 자동심장충격기 점검(구급차펌프차)				결재	담당자				1팀장		119안전센터장
길동119안전센터-21820					이수민				박홍석		박정용
점 검 일 시	2022년 9월 1일		소방서/부서명	강동소방서/길동119안전센터
제품명(제조사)	CU Medical		제조년일	2019.6.3.
제품시리얼번호	G1R18J212		차랑번호 (설치장소)	80더9353
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간 : 2024. 4. 8.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							패들 미사용
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터							휴대용 제세동기
- 심장충격 패들 케이블							휴대용 제세동기
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음							교환용 배터리
5. 일회용품
- 심전도용 전극							휴대용 제세동기
- 기록용지							휴대용 제세동기
- 패들인 경우 전극용 젤리							패들 미사용
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(0) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 이 수 민								이수민