		동부수도사업소
CU********3*******B09***************E2800-1
수신자		***************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신(망우동 61○)

1. 서울시 상수도 행정에 관심을 가지고 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 수도계량기 검정시험의 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 통보 내역

관리번호	*********	수용가명	***
주 소	****************************
기물번호(구)	h20-822847	업 종	가정용(10)
기물번호(신)	P21-019139	봉인번호	0
구 경	15mm	검정의뢰일	2022.9.30.

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
비정상	-5.3	2.82	-1.2	2022.9.30.	품질시험연구소

※ 참 고

◇ 비교유량시험: 검정시험신청 계량기와 기준 계량기의 수도사용량 비교 위해 물을 흘려보내는 시험

• 전이유량: 최소치의 물을 흘려 보내는 것       • 대류유량: 최대치의 물을 흘려 보내는 것

◇ 검정시험결과 '오차율'은 기준 계량기 보다 물이 더 많이 흘러갔을 때 '+'  덜 흘러갔을 때 '-'

수치가 나오며, ±4% 범위 이내 오차율은 '정상'으로 간주합니다.

끝.

	동부수도사업소장
주무관	정은경		요금관리2팀장	윤준수		요금과장	10/05
김광식
협조자
시행	요금과-35319	(	2022.10.05	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2695	/전송	02-3146-2739	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)