문서번호	먹는물분석과-24917
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
정유진		조우현	10/17
			이상미
협조
	주무관		박혜진

탈이온또는탈염장비 유지관리 보고

2022. 10.

먹는물분석과

수질분석·연구용 기본 장비인 탈이온또는탈염장비의 필터를 교체하여 정제수의 안정한 공급을 하고자 함

탈이온또는탈염장비 유지관리 보고

1. 보 고 자: 먹는물분석과 정유진

2. 기기내역

○ 기 기 명: 탈이온또는탈염장비

○ 제조회사: millipore

○ 구입일자: 2021.11.12.

○ 구입가격: ***********

○ 설치장소: 본관 2층 휘발성유기물전처리실

3. 유지관리 내역 및 점검 결과

○ 점검내역: 순수 제조장치(1차 증류수기)의 고성능 역삼투(RO) 멤브레인 필터의

사용기한이 도래되어 디스플레이에 경고 알림 표시

○ 점검결과: 역삼투 멤브레인 필터 교체 요구

경고 알림 표시

4. 수리 비용 및 경제적 수리한계

○ 예산 과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

	부품명	규격	수량	공급가액
1	*****************	EA	1	*******
			부가세	******
			총 계	*******

○ 수리 비용

○ 경제적 수리한계금액

취득 가격	경제적 수리한계금액 [최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수×취득가격) / (2×내구연한)}]
***********	******************************************* *************

* 탈이온또는탈염장비의 내용연수: 10년

5. 보고자 의견 및 향후 계획

○ 본 장비는 원·정수, 민원업무 등 수질검사에 수시 사용하는 중요한 장비로 정기적인 점검 및 관리가 필요함

○ 장비 점검결과 순수 제조장치 필터 교체 의외에 특이사항은 발견되지 않았으므로 부품 교체 후 안정한 정제수 공급을 하도록 하겠음

붙임: 견적서  1부.  끝.