문서번호	화학시험과-20531
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
성상준		김금호		10/18
				이도우
협 조

자동원심추출기 교정 및 점검 결과보고

서울특별시 품질시험소

화학시험과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

자동원심추출기 점검 및 교정 결과 보고

아스콘 함량 측정장비인 자동원심추출기(1호기)의 시험장비를 점검하고, 주요 센서에 대한 교정검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

- 관련공문 : 화학시험과-20474(’22.9.13) 자동추출기 교정 및 점검계획

Ⅰ

점검 개요

점검일 : 2022. 09. 13

점검자

************************************

********************************************

******************************************

Ⅱ

점검 결과

장비 점검 결과 (붙임1 추출기 점검리스트)

구 분	점검항목	점검결과	기타사항
시스템	1항목	정상
추출장치	6항목	정상	용제투입량 200mL 조절
건조장치	2항목	정상
용제재생장치	5항목	정상	재생탱크 센서 세척
용제저장탱크	3항목	정상
안전시스템	5항목	정상	배기풍속 측정 0.4m/s 이상
조작시스템	2항목	정상
경고시스템	4항목	정상
냉각수 공급	4항목	정상
기타	2항목	정상	온도센서, 회전수 센서 교정

자동원심추출기 배기풍속 측정결과

❍ 옥상에 설치된 배기장치의 모터를 가동시킨 상태에서 추출기 내부 배기펜 가동시 배기풍속을 측정한 결과 장비상부의 평균 배기속도는

0.8 m/s, 하부의 평균 배기속도는 0.7 m/s로 나타남.

❍ 추출기 내부 배기펜 가동 시, 평균유속이 비가동 시에 비해 약 2배

이상 배기속도가 빠른 것으로 나타나므로 자동원심추출기 가동 시

배기펜을 가동 필요

※ 추출기 상·하부 배기풍속 측정결과

① 추출기 상부 배기풍속

(단위 : m/s)

	상부 ch 1	상부 ch 2	상부 ch 3	평균
배기펜 가동시	0.74	0.68	0.99	0.80
배기펜 미가동시	0.38	0.33	0.39	0.37

② 추출기 하부 배기풍속

(단위 : m/s)

	하부 ch 1	하부 ch 2	하부 ch 3	평균
배기펜 가동시	0.54	0.59	0.98	0.70
배기펜 미가동시	0.31	0.31	0.25	0.29

주요부품 교정 결과

❍ 온도지시계 교정

구 분	위 치	적용값	측정값	보정값	측정불확도
온도 지시계 1	재생기 히팅오일	100 ℃	100.1 ℃	-0.1 ℃	0.3 ℃
온도 지시계 2	재생기 추출액	100 ℃	99.8 ℃	0.2 ℃	0.3 ℃
온도 지시계 3	재생기 추출액 스팀	100 ℃	100.1 ℃	-0.1 ℃	0.3 ℃
온도 지시계 4	냉각수	100 ℃	99.6 ℃	0.4 ℃	0.3 ℃
온도 지시계 5	챔버(CE 1)	100 ℃	100.1 ℃	-0.1 ℃	0.3 ℃
온도 지시계 6	챔버(CE 2)	100 ℃	99.7 ℃	0.3 ℃	0.3 ℃
온도 지시계 7	챔버(CE 3)	100 ℃	99.7 ℃	0.3 ℃	0.3 ℃

- 온도지시계 교정 결과 : 냉각수 및 챔버 CE 1~3 온도설정 시 보정

❍ 회전수 교정

구 분	적용값	측정값	보정값	측정불확도
회전수 CE-1	3 600 회/분	3 599.7 회/분	0.3 회/분	2.4 회/분
회전수 CE-2	3 600 회/분	3 596.9 회/분	3.1 회/분	2.4 회/분
회전수 CE-3	3 600 회/분	3 559.8 회/분	0.2 회/분	2.4 회/분

- 회전수 교정 결과 : CE-2 회전수 설정시 3회 보정

**********************************************

*********************************************

***************************

Ⅲ

행정사항

회전수 교정결과에 따른 장비 보정

❍ 자동원심 추출기 온도지시계 및 회전수(rpm) 설정 시 교정성적서의

보정값을 적용하여 설정

자동원심추출기 활성탄 교체

❍ 자동원심 추출기 오염물질 제거 및 배기속도 향상을 위해 활성탄    구매 후 교체

붙임 1. 추출기 점검 체크 리스트  1부.

2. 교정 견적서   4부.  끝.