문서번호	배급수연구과-25678
결재일자	2022. 11. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장
김성재	성제인	11/16
		안재찬

수질 자동 측정기 고장보고 및 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.11.

서울물연구원

(배급수연구과)

수질 자동 측정기 고장보고 및 수리계획

현장 공급관로 수질측정에 사용중인 수질 자동(탁도)측정기 고장발생으로 다음과 같이 수리하고자 함.

□ 개 요

○ 장비 개요

- 장 비 명 : 수질 자동 측정기(탁도계)

- 관리부서 : 본부 급수부 급수운영과

○ 사용 현황

- 대여현황 : '21년3월 10일 부터 급수운영과로 부터 대여하여 사용중(급수운영과-2284, '21.3.10)

- 용   도  : 연구과제(대수용가 유량변화가 상수도 관망의 탁도에 미치는 영향평가, 배급수 관망에서 저유속 관로의 수질 개선방안 연구) 추진관련 현장 관로 수질측정에 활용중('21.3.10 ~ 현재)

□ 고장 내용

○ 고장 경위

- 유량계실내에서 관로 유속변화에 따른 수질측정 실험(24시간)중 유량계실내 배수펌프 미작동에 의한 탁도계 전도로 기기 일부분 침수

[현장실험위치 : 유량계실]	[측정기 점검]

○ 측정기 점검 결과

- 현상 :모니터 화면표시 및 전원 공급 불능 및 건조후 동일현상 보임

- 제조업체 점검 결과 : 메인보드, 디스플레이보드, 파워 보드, MU 보드 기능 불능으로 교체 필요

□ 수리계획

○ 기 간 : 11월말까지

○ 수리내용

- MCX 수선 : 메인보드, 디스플레이보드, 파워보드 교체

- TU90 수선 : MU보드 교체

○ 수리업체 : 기기 제조업체*****

○ 소요금액 : 1,375,000원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수도시험연구, 일반운영비, 공공운영비(배급수연구과 실험장비 유지관리)

○ 결재방법 : 카드결재

붙임: 1. 수질자동 측정기 대여문서 1부.

2. 수리견적서 1부. 끝.