문서번호	시설관리과-35878
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		양창진	11/17
			유명은
협조

2022년도 3분기

휴대용유량계 비교 유량측정 결과 보고

2022. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

2022년도 3분기

휴대용유량계 비교 유량측정 결과 보고

우리사업소에서 보유중인 휴대용유량계를 활용하여 아리수올림터 및 배수지 유량계에 대하여 비교유량 측정을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 2022년 유량계설비 유지관리계획 알림『본부 공간정보과-198(2022. 1. 6.)호』

□ 추진목적

❍ 공급량 이상시 자체 비교유량 측정으로 선제적 관리

❍ 유량계 비교측정기능 습득으로 유량계 관리 업무능력 향상 등

□ 대상현황

유량계 명칭	관경 (mm)	형 식	위 치	모델명	제작사	설치년도
화곡(가)	200	초음파	강서구 초록마을로 15길 81	UR-1000P	씨엠엔텍	2012
화곡(배)	800	전자식	강서구 초록마을로 15길 81	UR-1000P	씨엠엔텍	2012

□ 측정개요

❍ 측정일자 : 2022. 9. 16. ~ 9. 30.

❍ 측 정 자 : 기전팀 하석주

❍ 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비) 1대

※ 기술지원 : 2022년 유량계 유지관리용역 업체

□ 비교측정결과

❍ 측정현황

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(m3)
		현장유량계 (m3/h)	기준유량계 (m3/h)	차이량	오차율 (%)
화곡(가)	2022. 9. 16. (13:50 ~ 14:50)	30.7	30.56	0.14	0.36
화곡(배)	2022. 9. 16. (15:00 ~ 16:00)	512.0	511.1	0.9	0.17

- "서울시 유량계 업무처리 지침" 기준 비교유량 대상 유량계 허용오차율 ±0.5% 이내로 양호

□ 사진대지

화곡(가) 센서 설치	화곡(가) 기준기 유량 측정
화곡(배) 센서 설치(전)	화곡(배) 기준기 유량 측정 중

붙 임 : 휴대용유량계 비교유량측정 데이터 각 1부.  끝.