문서번호	자원순환과-7361
결재일자	2022. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
신수한	조경방	12/07
		최철웅

CleanSYS(마포자원회수시설)

연간유지보수 용역 자체심사 결과 보고

2022.12.

기후환경본부

(자원순환과)

CleanSYS(마포자원회수시설) 연간 유지보수 용역

자체심사 결과 보고

배출가스 감시용 굴뚝자동측정기기(CleanSYS)의 주기적인 검·교정 및 소모품 적기교체 등을 위한 유지보수 용역 자체심사 결과를 보고드림

□ 설비개요

ㅇ CleanSYS 현황

구 분	측정항목 및 사양	제조사	비고
CleanSYS [굴뚝 3기]	DUST : 0 ~ 100 mg/Sm3	DASAN	환경공단 전 송
	NOx : 0 ~ 200 ppm SOx : 0 ~ 100 ppm CO : 0 ~ 200 ppm CO2 : 0 ~ 25% O2 : 0 ~ 25 vol%	HORIBA KOREA
	HCl : 0 ~ 50 ppm	HORIBA KOREA
	유 속 : 0.1m/s ~ 40m/s 온 도 : 0 ~ 300 ℃	(주)켄비텍 (KDS-2000S/OFT)
	노내온도 : 400 ~ 1,650 ℃	유로트론 코리아 (IR TYPE)
	자료수집장치(Data Logger)	두일테크
	중간자료수집장치(F.E.P)	(주)켄비텍
CleanSYS [공정 3기]	O2 : 0 ~ 25 vol%	요코가와	자체

□ 용역개요

ㅇ 사업명 : 마포자원회수시설 CleanSYS 유지보수 용역(연간단가)

ㅇ 용역기간 : 2023년 1월 1일 ~ 12월31일

ㅇ 사 업 비 : *******************

ㅇ 자체심사 사유 : 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조제2항

- 계약심사 제외 항목 : 2억원 미만의 용역

□ 점검주기

CleanSYS	정기점검	정밀점검	긴급점검	비 고
굴뚝(3기) 공정(3기)	03월~11월 : 격주1회 01, 02, 12월 : 주1회	년 1회	주•야•휴일 무관 6시간 이내 현장도착	법정검사시 상주 (정도검사 등)

□ 점검방법

CleanSYS		점 검 방 법	비 고
굴뚝 & 공정	정기점검	- 각 항목별 측정기기 교정과 기기작동 상태 점검 및 조치 - 소모품 교체 - 환경공단 REMOTE CHECK	HCl분석기 시약 납품 및 교체 법정검사시 상주 (정도검사 등)
	정밀점검 (OVERHAUL)	- 환경측정기기 정도검사에 준한 측정기기 점검 및 조치 - 소모품 및 센서 류 교체
	긴급점검	- 기기오작동 및 비상사태 발생시 점검 및 조치 (주•야•휴일 무관 6시간 이내 현장 도착)

※ 기타 장비 유지관리 : 감시용 전용 PC, 관제용 소프트웨어 외 1식

※ 물품공급 및 기술지원의 원활함을 위하여 낙찰자는 측정기기 제작사에게 물품공급 및 기술지원 확약서를 발급 받아 제출해야한다.

□ 자체심사 결과

ㅇ *******

단위 : 원(VAT포함)

**	*	*****	****
****	**********	**********	**********
***	**********	**********	*
****	**********	**********	**********

*********

******************************************************

***************************************

***********

**************************************************

□ 행정사항

ㅇ 자체심사 결과 운영사에 통보

붙임  1. 용역원가 계산서(자체심사) 1부.

2. 용역 수행설명서(굴뚝) 및 과업지시서 각 1부.  끝.