문서번호	시설관리과-1133
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
정혜진	강태진	이동욱	01/13
			장청락
협 조

2023년 유량계 설비 유지관리계획

2023년 유량계 설비 유지관리계획

2023. 1.

중부수도사업소

(시설관리과)

2023년 유량계 설비 유지관리계획

우리 사업소에서 관리·운영 중인 유량계 및 부속설비에 대한 교정검사, 정기점검 등 체계적인 유지관리를 통하여 계측 정확성 제고 및 설비관리 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 『수도법 시행규칙』제19조제2항 및 별표6

- 연1회 이상 유량계 교정검사 실시, 분기별1회 이상 유량계 정기점검 실시

ㅇ 『유량계업무처리지침』(본부장 방침 2014. 9. 1.)

- 유량계 허용오차범위는 지시정확도 ±1.5% 이내 관리

※교정검사시 ±0.5% 이내로 교정

- 구역·중블록·가압장, 배수지 유량계 및 그 부속설비 일체는 수도사업소 관리책임

□ 관리현황 및 기관별 추진 업무

ㅇ 관리현황

구분	계	본부 관리		사업소 관리
		구역	중블록	가압장	증압장	배수지
계	**	**	**	**	**	**
500mm미만	**	**	*	**	**	*
500mm이상 ~ 1000mm미만	**	*	**	*	*	*
1000mm이상 ~ 2000mm미만	**	*	*	*	*	*
2000mm이상	*	*	*	*	*	*

ㅇ 기관별 추진업무

본 부 (공간정보과)	중부수도사업소 (시설관리과)
- 유량계 설비 유지보수용역 시행 ▻ 대상 : 관내 구역·중블록 유량계(48개소) ▻ 내용 : 교정검사(연1회), 정기점검(분기별) 유량감시시스템 유지보수 ※ 교정검사 시 해당사업소 입회	- 유량계 설비 유지보수용역 시행 ▻ 대상 : 증·가압장 및 배수지 유량계(49개소) ▻ 내용 : 교정검사(연1회), 정기점검(분기별 1회 ) 관내 구역·중블럭·증·가압장 및 배수지 **** 유량계 설비 유지보수
- 유량계 및 전송반 신설·교체 실적 평가	- 유량계 및 전송반 신설·교체, 자체점검 및 유지관리
- 사업소별 상·하반기 유량계 관리실태 점검·평가 및 유량감시시스템 관리·운영	- 상·하반기 본부·사업소 유량계 설비 관리실태 합동 점검 및 지적사항 조치
	- 유량감시시스템 상시 점검 및 데이타 관리
	- 휴대용유량계를 활용 자체 비교측정 시행

□ 세부추진계획

ㅇ 추진기간: 2023. 2. ~ 2023. 12.

ㅇ 추진내용: 유지보수 용역, 유량계·전송반 교체 및 신설, 유량계 설비 점검 등

① 유지보수용역 시행 ※ ***************

- 추진기간: 2023. 2. ~ 2023. 12.

- 대상 및 용역내용

대 상		용역 내용	비고
구 분	개소
************************	**	교정검사(1회/연)	*********
************		정기점검(1회/분기별)
	**	수선유지(발생 시)

② 유량계 및 전송반 교체·신설: 14개소(유량계 교체10·신설1, 전송반 교체 3)

- 추진기간 : 2023. 3 ~ 2023. 9.

- 세부내역

연번	구분	시설명	형식	관경	예산	비고
계		14개소			***********
1	유량계	*****	**	*********	**********	교체
2		******	**	*********	**********
3		**********	**	*********	**********
4		*************	**	*********	**********
5		**********	**	*********	**********
6		**********	**	*********	**********
7		**********	**	********	*********
8		**********	**	********	*********
9		*****	***	********	*********
10		*****	***	********	*********
11		******	***	********	*********	신설
12	전송반	*****			**********	교체
13		*****			**********
14		**********			**********

※********************은 23년도 교체대상이나 '22년 하반기에 고장으로 기교체

※ 소요예산: **********************************

③ 유량계 설비 점검 및 조치

ㅇ 점검시기 및 내용

구 분	점검시기		점검대상	점검자	점 검 내 용
본부 합동 점검	상반기	5월	****	총 5명 ·본부 2명 ·사업소 1명 ·용역직원 2명	< 유량계실 점검 > - 계측설비, 배수펌프 정상작동 여부 및 상태 - 유량계실 맨홀커버, 사다리 및 기타 부속설비 상태 - 유량계실 침수여부 및 청결상태 < 전송반 점검 > - 전송설비(PLC, 각종카드류 등) 이상 유무 - 전원설비(각종배선 및 UPS등) 상태 - 외함 보존 및 시건장치 상태점검 ※ 자체점검은 유량감시시스템을 활용하여 실시 (고장 등 이상발생 시 현장점검 실시)
	하반기	11월	****
자체 점검	매월		**** *** ******	총 6명 ·유량계담당 ·제어실장 ·순찰반 4명
유량감시 시스템	상시		상시	유량계 담당	실시간 모니터링 실시

※ 본부 합동 관리실태 점검 결과는 경영실적평가 반영대상으로 유지보수용역 및 자체 월간점검을 통한 철저한 유지관리 필요.

ㅇ 점검결과에 따른 조치

- 현장조치가 가능한 경우: 유량계 담당 및 순찰반에서 조치

- 현장조치가 불가능한 경우: 유지보수업체를 활용하여 조치

④ 휴대용유량계를 활용한 자체 비교측정

- 목 적 : 아리수올림터 및 배수지 유량계 계측정확도 점검

유량계 비교측정 역량 강화로 인한 업무효율 및 전문성 향상

- 측정 및 입회자: 3명(유량계담당 1명, 유지보수용역업체 2명)

- 대 상: 8개소(분기별 2개소 표본추출하여 시행)

- 측정방법: 유량계 설치배관에 인접하여 휴대용유량계 설치 및 비교측정 실시

□ 총사업비: *********

□ 향후계획

ㅇ 2022년 유량계 유지보수용역 시행

- 추진기간: 2023. 2. ~ 12.

ㅇ 유량계 설비 자체 점검 계획에 의거 자체 및 상시 점검 실시

- 추진기간: 2023. 1. ~ 12.

ㅇ 2022년 하반기 본부 주관 유량계 관리실태 점검 지적사항 조치

- 조치완료: 2023. 3월말 완료

붙임  유량계 설비 현황 1부.  끝.