문서번호	정수과-505
결재일자	2023. 1. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
임상철		강석규	01/31
			조우현
협 조
	주무관			임찬규

카스트V2(응집제 주입률 자동 결정장비)에어컴퓨레서 부품 교체 계획

2023.01

광암아리수정수센터

(정수과)

카스트V2(응집제 주입률 자동 결정장비)

에어컴프레서 부품 교체 계획

카스트V2(응집제 주입률 자동 결정장비)부속기기인 에어컴프레서의 고장으로 수질분석 공정에 차질이 있어 아래와 같이 구매 교체하여 응집제 주입률 제고 및 수질관리에 만전을 기하고자 함

1		카스트 V2(응집제 주입률 자동 결정장비)

설치현황 : 각 1대씩

구분	용도	모델명(설치장소)	설치대수	설치년도	비고
1	응집제 주입률 자동 결정	카스트 v2(별관 약품실) 제조사 : 삼보과학	1대	2013.12	-
2	장비 내 공압밸브 에어 공급	한신컴프레서 : GH1(별관 약품실) 제조사 : 한신기계공업	1대	2019.03	부품 교체 대상

2		에어컴프레서 부품 구매 교체 사유

에어컴프레서의 이상 운전(운전 주기가 매우 짧음)으로 현장에서 확인한 결과       실린더 및 피스톤의 노후, 오일 주입구 파손 등으로 에어가 역류함.

사진에 붙임과 같이 에어컴프레서 바디 교체 주기는 1일 8시간 가동 시     2,400(300일)시간 사용 가능함(카스트v2 24시간 가동 시 100일 사용)

에어컴프레서 바디는 실린더 및 피스톤 일체형 제품으로 수리가 불가하여     일체형 부품인 바디를 교체하여야 함.

오일주입구 파손	에어컴프레서

3		구매 및 예산과목

□  소요예산 :  605,000원(육십만오천원)

❍  상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비(수질분석장비유지관리)

품 명	수량	단가	금액	부가세	금액
피스톤 에어컴퓨레서 바디 (PISTONAIR COMPRESSOR BODY)	1	550,000원	550,000원	55,000원	605,000원
합계					605,000원

4		조치계획

□  구매 시 소액이므로 신용카드를 사용하고자 함.

붙임  1. 견적서 3부. 끝.