문서번호	먹는물분석과-1291
결재일자	2023. 2. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
이희진		정상호	02/20
			조석주
협조
	주무관		신미현

이온크로마토그래프 유지관리 보고

2023. 2.

서울물연구원

먹는물분석과

이온크로마토그래프 유지관리 보고

염소이온 및 암모니아성질소 등 무기이온 분석에 사용되는 이온크로마토그래프를 점검한 결과 일부 부품의 교체 시기가 도래하여 유지보수하고자 함

1. 보 고 자: ****************

2. 기기내역

○ 기 기 명: 이온크로마토그래프(Dionex ICS-5000+)

○ 제조회사: Thermo Fisher Scientific

○ 구입일자: 2015. 8. 20.

○ 구입가격: ************

○ 설치장소: 본관 3층 무기물분석실

3. 점검 내역

○ 점검일자: 2023. 2. 17.

○ 점검내용: 시료주입부, 펌프, 용리액발생기, 컬럼과 오븐 등 전반적인 장비 점검 및 교체 필요 부품 여부 점검함

○ 점검결과: 용리액발생기의 카트리지 수명이 다하여 교체 필요함

용리액 발생기 카트리지

4. 부품 교체 비용 및 경제적 수리한계

○ 예산과목: 상수도영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 교체비용

연번	부품명	규격	수량	공급가액
1	Dionex EGCⅢ KOH Cartridge	EA	1	*********
2	Dionex EGCⅢ MSA Cartridge	EA	1	*********
3	Service charge	EA	1	*******
			부가세	*******
			총 계	*********

○ 경제적 수리한계금액

취득 가격	경제적 수리한계금액 [최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수×취득가격) / (2×내구연한)}]
97,965,270원	******************************************* = ***********

* 이온크로마토그래프의 내용연수: 10년

5. 보고자 의견 및 향후 계획

○ 본 장비는 원·정수, 지류 및 방류수의 무기이온류 분석 장비로 수시 사용하여야 하며 대체 가능한 장비가 없음

○ 산출기초조사 후 적합한 업체 선정

○ 경제적 수리한계 이내 비용이므로 용리액발생기의 카트리지를 교체하여 시험에 만전을 기하겠음

붙임: 장비 업체 견적서  1부.  끝.