문서번호	정수과-1795
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
임상철		강석규	03/24
			조우현
협 조

원수 TOC(DI 펌프) 교체 계획

2023.03

광암아리수정수센터

(정수과)

원수 TOC(총 유기탄소 측정장치) DI 펌프 교체 계획

원수 TOC 부품인  DI 펌프의 노후 및 고장으로 총 유기탄소 수질분석값이 정확하지 않아 공정에 차질이 발생함으로써 아래와 같이 구매 교체하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

1		TOC(총 유기탄소 측정장치)

설치현황 : 각 1대씩

구분	용도	모델명(설치장소)	설치대수	설치년도	비고
1	원수 총유기탄소 측정	Sivers900(본관 계측기실) 제조사 : GE	1대	2006.12	부품 교체 대상
2	활성탄 총유기탄소 측정	Sivers900(활성탄 계측기실) 제조사 : GE	1대	2012.12	-

2		원수 TOC DI 펌프 구매 교체 사유

TOC 측정값 이상으로 계측기 부품을 테스트한 결과 DI 펌프의 노후로 인한 고장확인

DI 펌프의 고장으로 계측기 내 초순수 물 흐름이 원활하지 않아 계측기 측정값 헌팅 현상 발생(일정하지 않고 너무 높거나 낮음)

□  소요예산 :  2,750,000원(이백칠십오만원)

❍  상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비(수질분석장비유지관리)

품 명	수량	단가	금액	부가세	금액
KIT, DI PUMP, NRD, REPLACEMENT, 900	1	2,500,000원	2,500,000원	250,000	2,750,000원
합계					2,750,000원

4		조치계획

□  구매 시 소액이므로 신용카드를 사용하고자 함.

붙임  1. 견적서 3부. 끝.