문서번호	정수과-3488
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		이철재	03/29
			김상동
협 조
	정수시설과장			전훈
	주무관			김거성
	주무관			이승태

2023년 수질자동계측기 운영관리 계획

2023. 3.   .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2023년 수질자동계측기 운영관리 계획

정수처리 공정별 수질상태를 실시간으로 측정하는 수질자동계측기를 효과적으로 운영·관리하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○ 수도법 시행규칙 제9조 및 상수도시설기준 제8장(기계 및 전기·계측제어설비)

○ 수질자동감시시스템 운영관리 지침(상수도사업본부, 2020.09.)

□ 시설현황 : ****************************

공 정 별	측 정 항 목	대수
*****	**********************************************************	****
*****	********************************	****
*****	*************	*****
*****	*************************	****
*****	***************	****
****	************************************	****
******	******************************	***
*****	******************	***

□ 소요예산 : ********

○ ******************************************

□ 추진내용

○ 수질자동계측기 최적 운영

- 정기점검 및 관리, 소모품 확보, 정도검사, 운영자 교육, 위치도 작성 등

○ 노후 수질자동계측기 교체 및 정비

- 노후 수질계측기 교체 및 정비, pH계측기 전극 최적 지점 이설 등

○ 수질자동계측기 설비 개량 및 정비

- 샘플링 펌프·수조·배관 정비, 생물경보장치 물벼룩 공급방법 개선 등

Ⅱ		세부추진계획

□ 수질자동계측기 최적 운영

○ 수질자동계측기 정기점검 및 관리(연중)

- 대    상 : ****************************

********************************************************

- 관리방법 : 계측기 관리 담당자 지정 운영

․ 수시, 일일, 주간, 월간별로 점검 및 보정 실시

․ 시약, 소모품 적기 교체 및 고장 시 즉시 수리

담 당 자	업 무 내 용	비 고
*****	**************************
*****	********************************
*****	********************** *******************************
*****	*********************************

○ 수질자동계측기 부품, 소모품 사전확보 및 관리(연중)

- 확보방법 : 서울물연구원 공동구매 및 자체 구매

․ 시약, 소모품 등은 서울물연구원에서 공동구매(연 3회)

**************************************

․ 샘플링펌프, 배관 등 기타 소모품 및 필요시 자체 구매(연중 필요시)

- 관리방법 : 계측기 이력 및 재고 관리

․ 계측기별 정비 내용, 소모품 교체 이력 관리 및 기록 유지

․ 장비별, 모델별로 세분화하여 계측기 창고 등에 보관하여 재고관리

○ 수질자동계측기 운영자 교육(연중)

- 대  상 : 계측기 관리 직원 및 중앙제어실(계측기 담당) 근무자

- 방  법 : 담당자(김거성 주무관 등) 및 전문업체를 통한 현장교육(분기 1회)

- 내  용 : 계측기별 관리요령, 고장 시 긴급조치 방법 등

○ 수질자동계측기 정도검사(6~7월)

- 대  상 : ***********************

구 분	측정항목			검사주기
	***********	********	******
먹는물 분야	*	*	*	2년
수질 분야	*	*	*	2년

- 방  법 : *****************를 통해 정도검사 실시

- 내  용 : 행정공개용 환경측정기기 성능에 대한 정도검사

○ 수질자동계측기 및 샘플링펌프 위치도 작성(5월)

- 대  상 : 표준, 고도 등 수질자동계측기 및 샘플링펌프

- 방  법 : 각 계측기 담당자 자체 제작************

- 내  용 : 수질계측기 위치를 지도에 표시, 상세정보 등을 볼 수 있게 제작

․ 수질계측기 운영자 교육 등 교육 자료 활용 및 중앙제어실 비치

□ 노후 수질자동계측기 교체 및 정비

○ 노후 수질자동계측기 정비 또는 교체(4~7월)

- 대  상 : ****************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- ********************************

- 내  용 : 중요하고 노후된 계측기 우선 정비(교체) 추진

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산(수선유지비) 활용 정비 및 교체

○ 1,2정수장 혼화수로 pH계측기 전극 교체(5~6월)

- 대  상 : 1,2정수장 혼화수 PH계측기 전극 6개

- ***************************************

- 내  용 : 짧은 전극으로 교체, 전용 거치대에 고정

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산(수선유지비) 활용 교체

************************************************

□ 수질자동계측기 시설 개선

○ 1정수장 여과지탁도계 샘플링펌프 시설 정비(5~9월)

- 대  상 : 1정수장 여과지탁도계 샘플링펌프 시설 8개

- ***************************************************************

- 내  용 : 녹슬지 않는 재질의 외함으로 교체 및 샘플링시설 정비

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산(수선유지비) 활용 정비

************************************************

○ 생물경보장치 물벼룩 공급 방법 개선(4월)

- 대  상 : 물벼룩 생물경보장치

- *********************************************************

- 내  용 : 물벼룩 공급업체로부터 주기적(분기 1회)으로 물벼룩 공급

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산(수선유지비) 활용, 연간 공급

○ 생물경보장치 물벼룩 배양장치 개선(8~10월)

- 대  상 : 물벼룩 배양장치(비이커, 스탠드 등)

- 문제점 : *************************

- 내  용 : 온도조절, 적정 빛공급이 가능한 수조 제작·구매

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산(수선유지비) 활용 배양장치 제작

************************************

○ 1정수장 접합정 샘플링펌프 시설 개선(5~7월)

- 대  상 : 접합정 잔류염소계측기 샘플링 펌프 2대

- ************************************

- 내  용 : 샘플링펌프로 많이 사용하고 있는 모델(상시가동)로 교체

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산(수선유지비) 활용 교체

******************************************************

○ 활성탄흡착지 1계열 샘플링펌프 시설 개선(5~9월)

- 대  상 : 활성탄흡착지 1계열 샘플링펌프 1대

- ********************************

- 내  용 : 활성탄흡착지 2계열과 동일한 펌프로 교체

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산 활용, 정수시설과에서 추진

*****************************************************

○ 2정수장 여과지 계측기실 수조 등 개선(9~10월)

- 대  상 : 2정수장 여과지 수질계측기실 샘플링배관 보호커버 및 수조

- **********************

- 내  용 : 녹슬지 않는 재질(폴리카보네이트)로 교체

- 방  법 : 수질분석장비 유지관리 예산(수선유지비) 활용 제작·설치

*********************************************************

○ 2정수장 원수샘플링 배관 정비(8~11월)

- 대  상 : 2정수장 원수 샘플링 배관(2취수장–실험실)

- ***************************************

- 내  용 : 2정수장 샘플링 배관 교체 및 샘플링 펌프 정비

- 방  법 : 기계설비 유지관리 예산 등 활용, 정수시설과에서 정비

**************************************************************

○ 현장 수질계측기실 출입문 정비(4~6월)

- 대  상 : 1,2 정수장 착수정(약품실), 송수실 계측기실 출입문

- ****************************************

- 내  용 : 닫히지 않는 출입문, 손잡이 등 교체 또는 수리

- 방  법 : 시설물 유지관리 예산 활용, 정수시설과에서 추진

*******************************************************************

Ⅲ		행정사항

□ 예산집행 계획 : 16,400만원

(단위 : 만원)

추 진 내 용		집행계획			비 고
		***	*****	*****
예 산 액		*****	******	***
합 계		*****	******	***
*************		*****	*****	***
	*************	*	***	*
	******************	*****	*****	*
	******************	*****	*****	*
	************	*	***	***
******************		*	*****	*
	****************	*	***	*
	********	*	***	*
	*******************	*	***	*
	**************	*	***	*
	********************	*	***	*
******************		*	*****	*
	*********************	*	*****	*
	*****************	*	***	*
	*****************	*	***	*
	*******************	*	***	*

□ 행정사항

○ 수질자동계측기 운영관리 철저(각 계측기 관리 담당자)

- 수질자동계측기 점검결과, 관리이력 등 기록관리 철저

- 수질자동계측기 고장, 측정값 오류 등 이상사항 발생 시 보고 철저

- 수질자동계측기 시약, 소모품 재고 및 수급 관리 철저

○ 수질자동계측기 관련 시설 개선 및 유지관리(정수시설과)

- 2정수장 원수 샘플링 배관, 펌프 정비(누수정비, 펌프 점검 등)

- 계측기실 출입문, 샘플링 펌프, 배관 등 계측기 관련 시설 정비 등

○ 2024년도 수질자동계측기 유지관리 예산 편성(정수과)

- 내용연수 도래, 고장 및 노후 수질자동계측기 교체 예산

※ ****************************************************

- 기타 수질자동계측기 시설개선 관련 사업 예산 등

붙임 : 온라인 수질자동계측기 및 샘플링펌프 현황 1부. 끝.