문서번호	먹는물분석과-2592
결재일자	2023. 4. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
구봉호		정상호	04/07
			조석주
협조
	주무관		신미현

액체크로마토그래프 고장 보고

2023. 4.

서울물연구원

(먹는물분석과)

액체크로마토그래프 고장 보고

카바메이트계 농약류 분석에 사용되는 액체크로마토그래프 후컬럼반응기 점검결과 부품 고장 발생으로 고장부품을 교체코자 함.

1. 기기내역

○ 기 기 명: 액체크로마토그래프 후컬럼반응기 (Pinnacle PCX Delta)

○ 제조회사: Pickering laboratories

○ 구입일자: 2010. 5. 25.

○ 구입가격: ************

○ 설치장소: 본관 2층 유기물분석실

2. 점검 결과

○ 점 검 자: ****************

○ 일    자: 2023. 3. 22.

○ 내    용: 후컬럼반응기의 전체적인 소모품 및 부품들 점검함

○ 결    과: Reactor1의 교체가 필요함

Reactor1

3. 교체비용: ***********

4. 예산과목: 상수도사업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

5. 보고자 의견

○ 액체크로마토그래프 후컬럼반응기의 부품(Reactor1)을 조속히 교체하여 수질분석업무에 차질이 없도록 하겠음.

○ ********************************************************************************

붙임: 장비 업체 견적서  1부.  끝.