문서번호	먹는물분석과-3209
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
장신요		정상호	05/01
			조석주
협조

유도결합플라즈마 분광계 유지관리 보고

2023. 5.

서울물연구원

먹는물분석과

유도결합플라즈마 분광계 유지관리 보고

원수, 정수, 급수, 측정망 등의 무기금속류 분석에 사용되는 ‘유도결합플라즈마 분광계’의 유지관리를 실시하여 분석업무에 만전을 기하고자 함

1. 보 고 자: **************

2. 기기내역: 유도결합플라즈마 분광계 2대

- 용도: 원수, 정수, 수돗물 등 수질 시료의 무기금속류 측정

- 설치장소: 본관 3층 무기물분석실

모델명	Ultima(Horiba, FR)	Activa(Horiba, FR)
관리번호	A-0237	A-0119
취득일자	2019.12.30.	2011.08.18.
취득단가	금121,564,266원	금145,035,770원

3. 점검 내역

- 점검일자: 2023. 4. 25.

- 점검결과

1) 버너부(토치, 분무기, 챔버 등), 칠러부 유지보수 필요

· 필요 부품은 먹는물분석과 실험실에 보유

· Ultima 모델은 QC Test(Mg ratio, Resolution, Sensitivity) 실시

2) 오토샘플러 벨트(Belt Z Arm) 구매 후 교체 필요

4. 유지관리 비용 및 경제적 수리한계

- 예산과목: 상수도영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 교체비용

연번	품명	규격	수량	공급가액
1	장비유지보수 (Ultima, Activa 2대)	M/D	1	*********
2	오토샘플러 벨트 (Belt Z Arm)	EA	1	*******
부가세				*******
총 계				*********

- 경제적 수리한계금액: 교체비용은 경제적 수리한계금액 미만

모델명	취득단가	경제적 수리한계금액 [최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수×취득가격) / (2×내구연한)}]
Ultima	금121,564,266원	********************************************* *************
Activa	금145,035,770원	********************************************** *************

※ 유도결합플라즈마 분광계의 내용연수: 10년

5. 보고자 의견 및 향후 계획

- 본 장비는 원수, 정수, 급수, 측정망, 배출수, 민원시료 등의 무기금속류 분석을 위해 수시 사용하는 장비로 유지관리에 만전을 기해야 함

- 기기 납품 및 유지관리 업체인 호리바코리아(주)를 선정

- 경제적 수리한계 이내 비용으로 반기, 연간 점검을 병행하여 실시하고 분석업무에 만전을 기하겠음

붙임  장비업체 견적서 1부.  끝.