문서번호	대기질통합분석센터-4015
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
조혜윤	김광래	代김광래		05/08
				신용승
협 조

'23년 1분기 미세먼지(PM10, PM2.5)

등가성평가 결과 보고

2023. 5.

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'23년 1분기

미세먼지(PM10, PM2.5) 등가성평가 결과 보고

(초)미세먼지 연속자동측정기(β선법)와 국가기준시스템으로 소급성이 확보된 수동시료채취장치(중량농도법)의 등가성 평가를 실시하여 측정자료의 정확성 및 신뢰도 제고에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 관련법규 및 근거

❍ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

(국립환경과학원 고시 제2022-2호, 2022)

❍ 대기환경측정망 설치·운영 지침(환경부·국립환경과학원, 2022)

❍ 2023년 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 등가성평가 업무계획

(대기질통합분석센터-721)

2		측정개요

□ (초)미세먼지 기준채취기 등가성 평가(1회/년)

❍ 국가기준측정장비와 선정한 기준시료채취기를 동시 비교측정하여 측정장비의 정확성을 확보하는 인증절차

❍ 장소 : 국립환경과학원 미세먼지 정도관리센터(충청남도 서산시 수석1길 124-1)

❍ 기간 : 2023. 1. 22. ~ 3. 26.

❍ 평가장비 : SEQ 47/50(Sven Leckel) 4대

□ (초)미세먼지 연속자동측정기 등가성 평가(1회/2년,홀수년)

❍ 장소 : 도시·도로변 대기측정소(현장평가)

❍ 기간 : 2023. 1. ~ 3.

❍ 평가측정소 : 도시 15개소, 도로변 8개소

❍ 평가장비

- PM10 : Kimoto 20대, Metone 3대(도시 15개소, 도로변 8개소)

- PM2.5 : Kimoto  8대, Metone 3대(도시 7개소, 도로변 4개소)

❍ 평가방법 : 확보된 측정값의 회귀선(가로축: 중량농도법, 세로축: β선법)  기울기 및 절편값, 연속자동측정기의 최저·최고 농도차 만족여부

구분	평가기간	평가항목
		최저,최고값 기준 측정기 및 농도차	기울기	절 편
PM10	연속 14일 이상/회	연속자동측정기 일평균 농도값의 최저,최고 농도차이 20 ㎍/㎥ 이상	0.9~1.1	-5.00 ~5.00
PM2.5	연속 23일 이상/회	연속자동측정기 일평균 농도값의 최저,최고 농도차이 15 ㎍/㎥ 이상		-2.25 ~2.25

3		측정결과

□ 기준 수동시료채취기 등가성 평가 결과

❍ 국가기준측정시스템과 비교평가결과 기준 시료채취기 4대 모두 평가기준 만족

- 기울기 : 0.94 ~ 0.99

- 절편 : -0.48 ~ 2.19

□ 연속자동측정기 등가성 평가 결과

❍ PM10 등가성 평가 결과 : 기준이내

- 도시 15개소, 도로변 8개소 연속자동측정기 평가기준 만족

• 기울기 : 0.92 ~ 1.07

• 절편 : -3.21 ~ 4.91

• 일평균 농도값 최저, 최고농도차 : 48 ~ 79 ㎍/㎥

❍ PM2.5 등가성 평가 결과 : 기준이내

- 도시 7개소, 도로변 4개소 연속자동측정기 평가기준 만족

• 기울기 : 0.92 ~ 1.02

• 절편 : -1.57 ~ 2.06

• 일평균 농도값 최저, 최고농도차 : 46 ~ 59 ㎍/㎥

4		향후계획

□ 수동시료채취기(Class I) 등가성 평가(1회/년)

❍ 국가기준측와 비교측정하여 인증받은 기준장비(4대)와 그 외의 시료채취기를 비교측정하여 소급성 확보

- 일정 : 2023. 4. ~ 5.

- 장소 : 연구원 옥상

- 평가장비 : SEQ47/50(Sven LcekeL) 50대

붙임 1. 2023년 1분기 Class II 등가성평가 결과 1부.  끝.

【 붙임 】

❍ PM10 등가성 평가 결과

연번	구분	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
			제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	도시	***	****** *******	***********	*********** **********	*******	****	****	만족
2		***		*********		*******	****	*****
3		***		*********		*******	****	****
4		***		***********		*******	****	****
5		***		*********		*******	****	****
6		****		***********		*******	****	****
7		***		*********		*******	****	*****
8		***		***********		*******	****	****
9		***		***********		*******	****	*****
10		***		*********		*******	****	****
11		***		*********		*******	****	*****
12		**		*********		*******	****	****
13		***		***********		*******	****	****
14		***	****** *********	******		*******	****	*****
15		***		******		*******	****	*****
16	도로변	****	****** *******	***********		*******	****	****
17		***		***********		*******	****	****
18		**		*********		*******	****	****
19		****		***********		*******	****	****
20		****		***********		*******	****	*****
21		***		***********		*******	****	****
22		***		***********		*******	****	****
23		****	****** *********	******		*******	****	****

❍ PM2.5 등가성 평가 결과

연번	구분	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
			제조사 (모델명)	일련번호 (S/N)	제조사 (모델명)	일련번호 (S/N)
1	도시	***	****** *******	*********	*********** **********	*******	****	****	만족
2		***		***********		*******	****	****
3		****		***********		*******	****	****
4		***		*********		*******	****	****
5		***		***********		*******	****	****
6		***	****** *********	******		*******	****	*****
7		***		******		*******	****	*****
8	도로변	**	****** *******	***********		*******	****	****
9		****		***********		*******	****	****
10		****		***********		*******	****	****
11		****	****** *********	******		*******	****	****