문서번호	급수운영과-4106
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
박찬종	성기옥	송헌영		05/08
				권민
협 조

「수질자동측정기 구매 설치」

착수보고회 개최 결과

2023. 05.

급  수  부

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

「수질자동측정기 구매설치」

착수보고회 개최 결과

급수부장 :송헌영☎3146-1401 급수운영과장 :성기옥☎1460 담당 :박찬종☎1461

「수질자동측정기 구매설치」용역 사업의 추진방안 보고 및 관계자 의견 수렴을 위한 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 사 업 명 : 수질자동측정기 구매설치

□ 사업기간 : 2023. 4. 5. ~ 2023. 10. 1. (180일)

□ 사업금액 : 469,019천원 / 계 약 자 : **********

□ 주요 사업내용

ㅇ 내용연수가 경과된 노후 수질자동측정기 교체: 18대

※ 5항목 측정기 교체 및 수압계 설치 17대, 탁도계 교체 1

2		보고회 개요

□ 일  시 : 2023.5.3.(수) 10:00 ~11:00

□ 장  소 : 본부 4층 회의실

□ 참석자

ㅇ **********************

*****************************

ㅇ ****************

□ 보고내용

ㅇ 과업의 세부 수행계획

ㅇ 교체대상 수질자동측정기 현장 점검결과

ㅇ 수질자동측정기 주요특징 및 기기 제작계획

□ 보고회 전경

3		참석자 주요의견

□ 부본부장

ㅇ 설치시 규격에 맞게 설치하고 안전 및 수질사고 예방에 만전을 다해 추진

ㅇ 수질자동측정기 설치시 정도와 신뢰 신경쓰고, 운용직원 업무 편하게        운용될 수 있도록 제품 선정 필요

ㅇ 수질자동측정기 규격 선정관련 설치현황 등 파악후 별도 회의 개최 필요

□ 급수운영과장

ㅇ 측정기 제작 설치시 중대 재해 관련 안전사고 요인 등 즉시 반영 필요

ㅇ 국산제품 측정값 오류 문제는 데이터 명확하고 구체적 자료 필요

ㅇ 배수지 노후 배관·펌프 등 '24년 측정기 설치시 예산 반영 하겠음

□ 수도사업소

ㅇ 중부

- 설치지점의 대표성 있는 지점 이설 설치 반영되었음

ㅇ 서부

- 중대 재해 관련 배전용 충전단자 커버 씌워 감전 요인 제거 요망

ㅇ 동부

- 국산 장비 품질문제로 정확도 떨어져 검토 필요(잔류염소 측정오류)

- 배수지 만이라도 외산 장비 반영 요망

ㅇ 강서

- 학교 2개소 소음 등 감안 방학중 철거, 설치 요망

- 국산 제품 설치즉시 부터 정도검사 불합격률 높다.

ㅇ 남부

- 배수지 유입 미설치 지역 신규 설치 필요

ㅇ 강남

- '24년 노후 측정기 설치시 노후배관·펌프 등도 교체 예산 반영

- 국산 제품 소모품 교체 잦아 불필요한 출동 많으므로 개선점 규격서 명시

- 국산 VS 외산 차이점 데이터 수집 기간 필요

ㅇ 강동

- 국산 제품 국산화를 위한 과도기이므로 문제점 데이터 수집 증빙 필요

- 정도검사 중요한데 국산제품 불합격 받은 경우 많음

4		조치계획

□ 착수보고회 주요의견에 대한 사업에 반영 추진

□ 수질자동측정기 수입·국산 제품의 특징, 문제점 등 관련 데이터 수집·분석

ㅇ (사업소) 데이터 수집

ㅇ (급수부) 수집된 데이터 분석

□ 사업소 수질자동측정기 담당자 검토회의 재개최

ㅇ 안  건 : 측정기 유지관리에 따른 문제점 및 개선방안

ㅇ 시  기 : 2023. 5. 30. 14:00

ㅇ 장  소 : 부본부장실

ㅇ 참석자 : (본부) 부본부장, 급수부장, 급수운영과장, 담당자

(사업소) 서부, 동부, 강서, 강남 수질팀장 또는 담당자

5		행정사항

ㅇ 수도사업소

- 수질자동측정기 등 시설물 설치시 협조

- 국산 VS 외산 특징, 문제점 등 데이터 수집 제출

붙임 : 착수보고회 참석자 명단 1부. 끝.