문서번호	먹는물분석과-3784
결재일자	2023. 5. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
황광호		정상호	05/19
			조석주
협조

총유기탄소분석기 유지관리 보고

2023. 5.

서울물연구원

먹는물분석과

총유기탄소분석기 유지관리 보고

원·정수 시료의 유기물 함량 지표인 총유기탄소를 분석하는 총유기탄소분석기 주요 부품인 펌프(Pump) 고장 보고 드림

1. 보 고 자: 먹는물분석과 보건연구사 황광호

2. 기기내역

○ 기 기 명: 총유기탄소(TOC, Total Organic Carbon) 분석기

○ 모델명 및 제조사: Sievers 900, 영인과학

○ 장비 관리번호: A-0214

○ 취득일자: 2014. 9. 26.

○ 취득단가:*************

○ 설치장소: 화학분석실2

○ 용 도: 원수, 정수, 수돗물 등 수질 시료의 유기물 지표 항목인 총유기탄소   (TOC) 측정

총유기탄소 분석기

3. 점검 결과 및 유지관리 계획

○ 일자: 2023. 5. 18.(목)

○ 내용

장비의 주요 부품인 펌프(Pump) 작동 불량으로 시료 흐름 불량

점검 결과 펌프 고장으로 수리를 요함

4. 수리비

○ ************************************************************************

5. 향후계획

○ 조속히 수리진행하여 수질분석업무에 차질이 없도록 함.  끝.

붙임  장비업체 견적서 1부.  끝.