문서번호	신물질분석과-4002
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장
김준일	정관조	05/30
		조석주
협 조

감마분광분석기 냉각장치 고장 보고

2023. 5.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

감마분광분석기 냉각장치 고장 보고

요오드-131 등 방사성물질 분석에 사용하는 감마분광분석기에 이상이 발생하여 기기를 점검하고 그 결과를 보고 드림

1. 기기내역

ㅇ 기기명 : 감마분광분석기

ㅇ 모델명 : ****************

ㅇ 구입일자 : *************

냉각장치 FAULT 점등

ㅇ 구입가격 : ************

2. 점검결과

ㅇ 점검자 : ***

ㅇ 점검일자 : 2023. 5. 22.

ㅇ 점검내용

- 액체질소 냉각장치의 상태표시 FAULT 비상등에 점등되고 반복적으로 굉음이 발생하여 공급업체 엔지니어**************가 점검한 결과 전기 냉각장치가 노후되어 작동하지 않는 것을 확인함

3. 보고자 조치 및 의견

ㅇ 냉각장치 전원차단 및 질소 배출구 개방으로 압력상승 방지

ㅇ 단종된 제품으로 수리가 불가능하여 '24년 대체장비 구매 추진

ㅇ 대체장비 구매시 사용 가능한 납 차폐체는 재활용

붙임 : 1. 공급업체 소견서	1부

2. 단종 제품 관련 안내서	1부.  끝.