심장충격기 점검표(발산6-7/2023.6월)				결재	반장					119안전센터장
발산119안전센터-2206					김정수					전결 06/02
										임덕용
점 검 일 시	2023년 6월 2일		소방서/부서명	강서소방서/발산119안전센터
제품명(제조사)	ZOLL X-series		제조년일	2022년 8월
제품시리얼번호	AR22H069294		차랑번호 (설치장소)	발산 6-7
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O				유효기간 : 2024.4.28.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							해당없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블							해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리							해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 2 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 김정수								김정수