문서번호	급수운영과-5515
결재일자	2023. 6. 27.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
박찬종		성기옥	06/27
			송헌영
협조
	주무관		류동경

노후 수질자동측정기 성능평가 및 수질감시지점 점검계획

2023. 06.

급  수  부

(급수운영과)

노후 수질자동측정기 성능평가 및 수질감시지점 점검계획

급수부장 :송헌영☎3146-1401 급수운영과장 :성기옥☎1460 담당 :박찬종☎1461

내용연수 경과된 노후화된 수질자동측정기를 평가하여 교체대상을 선정하고 여름철 폭염과 집중호우로 인한 피해와 안전사고 예방을 위해 수질자동감시지점의 안전점검을 실시하고자 함

※ 관련근거 : 조달물품 내용연수(조달청고시 제2018-14호 2018.10.5.)

1		측정기 현황

□ 수질자동측정기 현황 : 전체 516개소 539대

(단위 : 대)

구 분	계	배수지	올림터	수도꼭지
감시지점	516	90	25	401
측 정 기	539	112	26	401

□ 연도별 측정기 성능평가 결과

(단위 : 대)

구 분		2018	2019	2020	2021	2022	2023
설치대수		219	219	225	228	537	539
내용연수 경과		7	42	94	135	131	106
평가결과 교체대상		0	8	10	25	25	평가대상
	설치연도	’04~’09년	’04~’09년	’04~’10년	’04~’11년	’04~’11년
	평균 사용연수	-	10.8	11.5	12.3	12.3
교 체 율 (%)		-	20%	11%	18.5%	18.5%

□ 연도별 설치 현황 및 평가대상

ㅇ 평가대상 : 106대(’09~’12년 설치 수질측정기)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
전체(대)	539	8	53	33	12	2	1	16	27	23	6	6	325	27
5항목	517	8	52	33	12	2	1	14	24	15	6	5	324	21
탁도계	22		1					2	3	8		1	1	6

□ 최근 3년간 여름철 대비 점검 결과

ㅇ 환기팬 등 냉각장치 점검 완료하여 폭염 피해 없었음

구 분		점 검 결 과
		2020년	2021년	2022년
점검 대상		203개소225대	206개소228대	514개소537대
주요정비사항		노후온도센서 교체 3개소	폭염 및 집중호우 여름철 대비 완료	폭염 및 집중호우 여름철 대비 완료
점검 항목	여름철 피해 대비 (집중호우, 폭염)	이상 없음	이상 없음	이상 없음
	안전사고 예방 (누전, 침수)	이상 없음	이상 없음	이상 없음

2		평가 및 점검개요

□ 평가 및 점검 대상

○ 노후도 평가대상 : 88대

- 대상 : 내용연수 경과 측정기 106대 (’09~’12년 설치 수질측정기)

- 제외대상 : 18대(2023년 교체대상)

○ 여름철 대비 점검 대상 : 516개소 539대

□ 평가 및 점검 기간 : ’23. 6. 27. ~ 7. 21.

※ 남부수도사업소외 3개사업소 점검 완료(6월 현재)

□ 점 검 자 : 합동점검반 구성(본부 급수운영과, 관할 수도사업소, 유지관리 용역업체)

□ 사업소별 평가 및 점검 대상

사업소	여름철 대비 점검대상	노후도 대상 측정기(대)				점검기간
	측정기(대)	평가대상	전체점검	성능시험 제외	평가제외 (’23년 교체)
계	539	106	36	52	18	6. 26.~ 7. 21.
중 부	88	19	9	8	2
서 부	67	18	5	9	4
동 부	73	10	2	8	-
북 부	53	10	4	4	2
강 서	65	11	3	4	4
남 부	92	21	7	11	3
강 남	51	10	3	5	2
강 동	50	7	3	3	1

3		평가 및 점검 세부내용

《노후도 평가》

□ 평가방법 : 노후화도 육안 점검 및 성능 시험

□ 주요 평가사항

○ 노후화 정도 : 부식, 마모, 노후 정도

○ 성능 평가 : 측정기 정확도 및 응답시간 시험

○ 고장이력 분석 : 고장원인(노후화 등)별 빈도 분석

□ 평가항목 : 노후화도 점검 + 측정기 성능 + 고장이력 으로 구분

※ 측정기 점검 항목 및 방법(수질자동감시시스템 운영지침 및 정도검사 준용)

내 용		평 가 방 법	판정기준
노후화		부식‧마모‧파손 등 체크리스트에 의한 육안 점검	양호/불량
성 능 (시 험)	정확도(편의)	측정값과 참값(표준액)의 오차 정도	10% 이내
	정밀도(재현성)	표준액을 반복 측정하고 측정값들의 분포 분석	5% 이내
	응 답 시 간	표준용액의 90%를 측정하는데 걸리는 시간	10분 이내
고장 이력 (※ 별도분석)		최근 3년간 고장이력 분석 - 고장 유형별 원인(노후화/천재지변 등) 분석	빈도 수

《여름철 대비 점검》

□ 점검 방법

○ 점검표에 따라 이상 유무 사업소 자체 점검

○ 실외설치, 과거 고장발생 지점 등 취약지점 본부․사업소 합동점검

○ 주요 점검 내용

점 검 항 목		점 검 내 용
여름철 대비 (집중호우 및 폭염)	폭염대비	- 직사광선 및 강수 노출 예방 - 시료수 정상 유입‧유출‧누수 점검 환기팬 정상가동 여부
	측 정 기 유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정기 정도관리 여부
	소모품확보	- 예비센서, 셀, 실리카겔 등 확보
안전사고 대비	누전위험	- 전원 및 전기선 피복상태 - 전송케이블 피복상태

4		평가 및 점검결과 조치

□ 노후도 평가 결과 조치

○ (본부 급수운영과) 교체대상 측정기 선정

- 측정기 성능 시험 결과 및 최근 3년간 고장 발생 현황 분석

- 노후화 부품 수급 가능(생산중단 등) 확인 및 교체 비용 분석

○ (본부 급수운영과) 2024년도 측정기 교체 예산 반영

○ (관할 사업소) 소모품 교체 등 경미한 사항은 즉시 조치

○ (관할 사업소) 수리에 장기간이 소요되는 경우 조치완료까지 지속 관리

□ 여름철 대비 점검 결과 조치

○ (관할 사업소) 소모품 교체 및 경미한 고장 사항 즉각 조치

○ (관할 사업소) 습기 제거제 보충 등 여름철 측정기 관리 지속 추진

붙임  1. 내용연수 경과 측정기 목록 1부

2. 내용연수 경과 측정기 점검 항목 및 방법 1부

3. 여름철 대비 점검 결과표 1부. 끝.