수질자동계측기 점검 일지(2023/7/3~5)

문서번호	정수과-5389
결재일자	2023. 7. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

결재

주무관

정수과장

박남규

07/05

김경진

협조

주무관

홍기웅

점검자	: 박남규		2023. 7. 3~5. (09:00~18:00)
계측기명	점검사항	점검대상 (대수)	점검 결과	조치내용
탁도계 (35)	․ 측정값 및 램프의 정상여부 ․ 탁도측정범위의 적정여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 탈포조 및 측정조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수(1대)	정상	○ 원수(착수정), 혼화지, 침전수, 여과수(2), 정수 - 원수, 혼화지 셀 청소
		혼화지(1대)	정상
		침전수(2대-#1,#2)	정상
		통합여과수(2대-#1,#2)	정상
		지별탁도계(24대-#1, #2)	정상
		활성탄여과수(1대)	정상
		정수(4대-#1,#2,#3,송수)	정상
pH계 (13)	․ 측정값의 정상 여부 ․ 시료의 정상유입 여부 ․ 전극의 오염 여부 ․ 영점 및 표준스판 교정 여부	원수(1대-통합취수)	정상	○ 원수(혼합), 침전수, 여과수, 정수 - 실내 계측기 압력 점검
		착수정(4대-자양,강북 전후)	정상
		혼화지(4대-#1-1,2. #2-1,2)	정상
		침전수(2대-#1,2)	정상
		혼화지(1대응집제투입전)	정상
		정수(1대-송수)	정상
알칼리도계 (3)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-통합취수)	정상	○ 원수, 침전수 -
		침전수 (2대-#1,#2)	정상
잔류염소계 (14)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원수(2대-자양,강북취수)	정상	○ 원수, 여과수, 정수, 송수 - 3정수유출 시약 교체
		침전수(2대-#1,#2)	정상
		통합여과수(2대-#1,#2)	정상
		중계펌프실 1정수지입구,2~3유입수	정상
		정수(4대-#1~3정수지,송수)	정상
전기전도도계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-혼합취수)	정상	○ 이상없음 -
		정 수(1대)	정상
수 온 계 (4)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부	착수정, 침전수, 활성탄	정상	○ 이상없음 -
		정 수	정상
-