문서번호	진료부-5924
결재일자	2023. 7. 11.
공개여부	부분공개(5)

주무관		치과과장		진료부장					결재
유주희		07/11
협 조	송우현		송우현
	김계월

치과 의료기기(니트람) 수리결과보고서

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

************

*******

*********

**********

○ 수리 내역 및 결과

수리 내역	○ 핸드피스 리드 상승 에러 (에러코드 72번)
수리 결과	○ 핸드피스 리드를 상승 및 하강 시키는 리드 모터가 작동하지 않아 리드 모터 교체함(리드모터 노후화)

○ 사진

수리 후

○ 기타의견

○ 없 음

위의 장비에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다