문서번호	도로관리과-696
결재일자	2023. 7. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	포장계획팀장	도로관리과장
김태우	백종은	07/12
		김만호

2023년 도로포장 지지력 조사장비(FWD)

검사 및 교정 결과 보고

2022. 07. 12. (수)

재 난 안 전 관 리 실

(도로관리과)

2023년 도로포장 지지력 조사장비(FWD)

검사 및 교정 결과 보고

도로포장 하부상태 조사를 위해 보유하고 있는 지지력 평가 장비(FWD)의 성능 유지를 위한 검사 및 교정 결과 보고 임

□ 사업개요

ㅇ 과 업 명 : 2023년 도로포장 하부상태 조사장비(FWD) 검사 및 교정

ㅇ 대상장비 : 도로포장 하부 지지력 조사장비

- FWD ; Falling Weight Deflectometer

ㅇ 교정업체 : KUAB(제작사, 스웨덴)

ㅇ 계약업체 : ㈜보민글로벌

- 해외 전문가(제작사) 입회하여 검사 및 교정

ㅇ 계약기간 : ’23.06.13. ~ 07.13.(착수일자 : ’23.06.14.)

ㅇ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

- ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제25조 제1항 제4호 바목(해당 물품을 제조･공급한 자가 직접 그 물품을 설치･조립 또는 정비하는 경우)에 따라 수의계약 체결

- ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제25조 제1항 및 제30조 제1항 ｢수의계약 제도개선(재무과-29352호, ’20.6.1)｣에 의한 추정가격 20백만원 이하 용역

ㅇ 계약금액 : 15,257,000원(금일천오백이십오만칠천원정)

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로포장 품질 향상, 일반운영비, 공공운영비

□ 수행내용

ㅇ 검사 및 교정 기준

항 목	수 량
온도센서 점검 (대기 및 표면)	･ 센서 온도와 측정온도 비교
하중재하 시험	･ 계통오차 : 측정값±2% 이내 ･ 랜덤오차 : 측정값 1% 이내
처짐량 측정센서	･ 계통오차 : 측정값 +1㎛의 2% 이내 ･ 랜덤오차 : 표준편차 < 측정값 +1㎛ 2%
거리측정 센서	･ 동일거리 3회 측정 ※ 100m 기준

‣ 계통오차(Systematic Error) : 측정기나 측정자에 기인되는 오차

‣ 램덤오차(Random Error) : 특정한 형태나 방식없이 발생하는 오차

ㅇ 교정사진

하중재하 장치 점검		처짐량 센서 점검
온도 센서 점검		거리측정 센서 점검

□ 수행결과

항 목	점검결과	검⋅교정 내용
대기 온도	정상	･ 테스트용 온도 33.3℃, 장비 센서 온도 32.6℃
표면 온도	정상	･ 측정바닥 온도 47.9℃, 센서 계측 온도 47.9℃
하중 시험 (69.04kN)	보정	･ 계통오차: 68.95kN(±%) → 69.05kN(±%)
		･ 랜덤오차: 0.13% → 0.01%
처짐 센서	보정	･ 0번 센서 (737.08㎛ 기준)	계통오차: 745.9㎛(1.18%) → 737.3㎛(0.03%)
			랜덤오차: 8.82㎛(1.20%) → 2.58㎛(0.35%)
		･ 1번 센서 (535.19㎛ 기준)	계통오차: 535.2㎛(0.56%) → 531.8㎛(0.07%)
			랜덤오차: 3.01㎛(0.57%) → 1.59㎛(0.30%)
		･ 2번 센서 (390.52㎛ 기준)	계통오차: 392.3㎛(0.45%) → 390.4㎛(0.03%)
			랜덤오차: 1.78㎛(0.46%) → 1.12㎛(0.29%)
		･ 3번 센서 (254.07㎛ 기준)	계통오차: 252.5㎛(0.62%) → 254.1㎛(0.01%)
			랜덤오차: 1.03㎛(0.41%) → 0.37㎛(0.15%)
		･ 4번 센서 (177.59㎛ 기준)	계통오차: 176.2㎛(0.79%) → 177.5㎛(0.05%
			랜덤오차: 1.39㎛(0.78%) → 0.09㎛(0.05%)
		･ 5번 센서 (103.39㎛ 기준)	계통오차: 102.6㎛(0.77%) → 103.4㎛(0.01%)
			랜덤오차: 0.79㎛(0.76%) → 0.01㎛(0.00%)
		･ 6번 센서 (76.34㎛ 기준)	계통오차: 75.3㎛(1.38%) → 76.4㎛(0.08%)
			랜덤오차: 0.34㎛(0.45%) → 0.66㎛(0.09%)
		･ 7번 센서 (66.55㎛ 기준)	계통오차: 66.0㎛(0.83%) → 66.5㎛(0.08%)
			랜덤오차: 0.55㎛(0.83%) → 0.05㎛(0.08%)
		･ 8번 센서 (57.00㎛ 기준)	계통오차: 58.1㎛(1.89%) → 57.0㎛(0.00%)
			랜덤오차: 0.10㎛(0.18%) → 0.70㎛(1.23%)
거리 측정 (55psi 기준)	보정	･ 99.0m → 100.0m ※ 100m 기준

□ 향후계획

ㅇ 서울형 포장설계에 장비 활용(’23.09.~11.)

- 버스전용차로 및 일반차로 E등급 구간 36개소 시험

ㅇ 풀페키지 점검 시행(’24.05. 예정)

- 운용기간 10년으로 노후부품 교체(도입시기 : ’13.01.)

※ 센서 점검, 유압오일 교체, 구리스 주입, 노후부품 교체 등

붙임 : 2023년 도로포장 하부상태 조사장비(FWD) 점검보고서 1부.