문서번호	신물질분석과-6137
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
장도일		정관조	08/08
			조석주
협조
	주무관		이인자

'23년 미규제 신종물질 국제 숙련도 결과보고

2023. 08.

서울물연구원

(신물질분석과)

'23년 미규제 신종물질 국제 숙련도 결과보고

미규제 신종물질 중 과불화화합물 정도관리를 위해 국제 숙련도 시험에 참가하여 '만족' 판정을 받은 결과를 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ 2023년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-621, '23.1.25.)

ㅇ 2023년 과불화화합물 정도관리를 위한 숙련도 참가 계획(신물질분석과-2980, '23.4.20.)

□ 추진개요

ㅇ 숙련도 시험 주관기관: LGC(영국)

※ LGC(Laboratory of the Government Chemist) : 영국 런던에 있는 국제 숙련도 시험기관

ㅇ 참가방법: 숙련도시험 국내대리점(원일상사)을 통한 참가 신청 및 시험분석

ㅇ 참가분야: 먹는물 분야(AQ645, Sample 67) 과불화화합물

ㅇ 참가항목 : 과불화화합물 6항목

참가분야	참가항목(6)	분석기관	비고
AQ645	- Perfluoroheptanoic acid(PFHpA) - Perfluorodecanoic acid(PFDA) - Perfluoroundecanoic acid(PFUnDA) - Perfluoropentane sulfonic acid(PFPS) - Perfluorohexane sulfonic acid(PFHxS) - Perfluorooctane sulfonic acid(PFOS)	서울물연구원 신무질분석과

□ 평가방법

ㅇ 통계적 처리방법인 로버스트 Z 값으로 항목별 평가

평가구분	만족 (Satisfactory)	의심 (Questionalble)	불만족 (Unsatisfactory)	비고
｜Z｜값	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜≤ 3.0	3.0〈｜Z｜

ㅇ Z값 : 다른 기관의 측정값들(평균값 또는 중앙값)로 부터 얼마나 떨어져 있는지

나타내는 통계적 지표로 ｜Z｜값이 0에 가까울수록 신뢰도가 높음

Z	=	x-X	x : 시험기관의 측정값 X : 참가자들이 제출한 값을 계산하여 산정한 값 SDPA : 표준편차
		SDPA

□ 평가결과

ㅇ 과불화화합물 6항목 : 모두 「만족」

시험항목	시험방법	제출값 (Result)	평가값 (Assigned value)	참여기관 평균값 (Mean)	z 값	평가결과
PFHpA	EPA Method 537 & 537.1: LC-MS/MS	56.2	55.2	55.2	0.11	만족
PFDA		97.5	92.6	97.7	0.20	만족
PFUnDA		70.1	52.3	50.2	1.41	만족
PFPS		102.1	117.3	116.2	-0.84	만족
PFHxS		83.2	78.4	78	0.44	만족
PFOS		104.6	88.9	90.7	1.00	만족

ㅇ 항목별 평가결과

- PFHpA : 22개 기관 참여 / 21개 기관 만족(95.5%)

<결과 분포표>

- PFDA : 21개 기관 참여 / 19개 기관 만족(90.5%)

<결과 분포표>

- PFUnDA : 21개 기관 참여 / 21개 기관 만족(90.5%)

<결과 분포표>

- PFPS : 22개 기관 참여 / 19개 기관 만족(95.5%)

<결과 분포표>

- PFHxS : 21개 기관 참여 / 18개 기관 만족(85.7%)

<결과 분포표>

- PFOS : 21개 기관 참여 / 18개 기관 만족(85.7%)

<결과 분포표>

□ 보고자 의견

ㅇ 국제 숙련도(영국 LGC) 시험 평가 결과

- 참가 6항목 모두 "만족(satisfactory)" 평가를 받음

- 연구원의 과불화화합물 분석결과 정확성, 정밀도 및 신뢰성 확보.

붙임  1. 숙련도 시험보고서_개별  1부

2. 숙련도 분석보고서  1부

3. 숙련도 종합보고서_참여항목 76~111쪽  1부.  끝.