현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	도 봉 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생보고서(주들것)

장비명(건명)	주들것	관리부서		도봉소방서 쌍문119안전센터
고 장 일 자	2023. 8. 28. (월)	장 소		병원 앞
조 치 사 항	○ 예비주들것 수령 후 탁송 수리 예정
원인 및 상태	○ 주들것 왼쪽 인청동 스프링 파손으로 주들것 불안정
담당자 의견	○ 자체 수리 불가능으로 업체에서 직접 부품 교체 필요
그 밖의 사 항	○ 사진 첨부
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 8월 28일 소방장비운용자 계급 소방교 성명 정지훈 (인) 도봉소방서장 귀하

붙임  고장발생사진(주들것) 1부.  끝.

	쌍문119안전센터장
반장	정지훈		구급대장	안태주		119안전센터장	08/28
代최호열
협조자
시행	쌍문119안전센터-2927	(	2023. 8. 28.	)	접수		(		)
우	01350	서울특별시 도봉구 도봉로 721, 도봉119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-954-1225	/전송	02-726-2044	/	jjh8449@seoul.go.kr	/	부분공개(7)