아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시보건환경연구원
수신	국립환경과학원장(대기환경연구과장)
(경유)
제목	서울시 대기환경측정망 측정소 이전에 따른 등가성평가 결과 보고

1. 대기환경측정망 설치 운영지침(2022.1) 별표29, 별표23에 의거하여 도시대기측정망 이전에 따라 미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. (초)미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과

가. 대상 : *** 도시대기측정소

나. 기간 : 2023년 7월 ~ 8월

다. 장비 : ****************

라. 평가방법 : 수동시료채취장치(중량법)와 비교평가

구 분	측정일수	최저, 최고값 차이	기울기	절편
PM10	연속 14일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 20㎍/㎥이상	0.9~1.1	-5.0~5.0
PM2.5	연속 23일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 15㎍/㎥이상		-2.25~2.25

마. 등가성 평가결과 : 기준 이내

항목	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
	제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
PM10	****** *******	*********	*********** **********	*******	****	****	만족
PM2.5		*********			****	****

**************************************************  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	조혜윤		대기측정관리팀장	김광래		대기질통합분석센터장	08/31
최용석
협조자	주무관	김주리
시행	대기질통합분석센터-7707	(	2023. 8. 31.	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30, 서울시보건환경연구원	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3486	/전송	02-570-3267	/	ishall@seoul.go.kr	/	부분공개(5)