문서번호	시설관리과-16180
결재일자	2023. 9. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		양창진	09/12
			이재학
협조

도림천 유지용수 유량계 교정검사 결과 보고

2023. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

도림천 유지용수 유량계 교정검사 결과 보고

원활할 수도 요금 부과를 위해 고장난 구로1빗물 펌프장 내 도림천 유지용수 유량계를 수리하고 측정값 신뢰도 향상을 위하여 교정검사를 실시한 후 해당 검사 결과를 보고드림.

□ 관련근거

❍ 도림천 유지용수 유량계 수리 의뢰『요금과-15569(2023. 8. 8.)호』

- 원활한 요금 부과를 위해 유량계 수리 요청

□ 추진목적

❍ 유량계 고장으로 누적 데이터 값이 리셋되었기에 제품 수리 및 교정검사를 실시하고 유지용수 사용량에 대한 요금 부과

□ 대상현황

유량계 명칭	관경 (mm)	형 식 (초음파)	위 치	모델명	제작사	설치년도
******** ***	***	*** ****	***********	******	****	****

□ 측정개요

❍ 측정일자 : 2023. 9. 1.

❍ 측 정 자 : (주)수인테크 담당 직원

❍ 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비) 1대

□ 비교측정결과

❍ 측정 결과

유량계 명칭	교정검사 시 간	측정유량(m3)
		현장유량계 (m3)	기준유량계 (m3)	차이량	오차율 (%)
******** ***	*************	********	********	******	******

- "서울시 유량계 업무처리 지침" 기준 비교유량 대상 유량계 허용오차율 ±0.5% 초과로 보정 후 재측정

❍ 보정 후 재측정 결과

유량계 명칭	교정검사 시 간	측정유량(m3)
		현장유량계 (m3)	기준유량계 (m3)	차이량	오차율 (%)
******** ***	*************	*******	*******	*****	******

□ 사진대지

- 붙임 문서 참조

붙 임 : 교정검사 결과지 및 사진대지 각 1부.  끝.