현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생 보고(북가좌)

장비명	산소포화도 측정기 (Zoll-X serise)		관리부서		북가좌119안전센터
고장일자	2023.09.27.(수)		장소		북가좌119안전센터
원인 및 상태	노후로 인한 케이블 내부 단선으로 접촉불량
담당자 의견	업체담당자 방문하여 점검한 바 산소포화도 측정기 케이블 교체 필요 및 구급팀에 수리 요청
그 밖의 사항	휴대용 산소포화도 측정기 대체(장비 공백 해당 없음)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		고장내역		담당자		비고
		해당없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 10월 05일 담당자 직급 소방사 성명 지수경

붙임  장비 사진 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
반장	지수경		구급대장	정현대		119안전센터장	전결 10/06
강성현
협조자
시행	북가좌119안전센터-3383	(	2023. 10. 6.	)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242, 서대문소방서 북가좌119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5535	/전송	02-2187-8354	/	jisuvalve77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)