문서번호	먹는물분석과-7990
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
최인석		정상호	10/11
			조석주
협조

이온크로마토그래프 질량분석기 유지관리 보고

2023. 10.

먹는물분석과

브론산염, 소독부산물 분석에 사용되는 장비(이온크로마토그래프 질량분석기)의 진공펌프 고장으로 분석이 불가하여 긴급히 수리하고자 함

이온크로마토그래프 질량분석기 유지관리 보고

1. 보 고 자: 먹는물분석과 환경연구사 최인석

2. 기기내역

○ 기 기 명: 이온크로마토그래프 질량분석기(IC-MS)

○ 제조회사: Thermo Fisher Scientific

이온크로마토그래프 질량분석기(IC-MS)

○ 모델명: Dionex ICS-5000+/HP6460

○ 구입일자: ***********

○ 구입가격: ************

○ 설치장소: 본관 3층 무기물분석실

3. 유지관리 내역 및 점검 결과

○ 점검내역: 진공펌프 작동 불량으로 질량분석기 진공이 형성 안됨

○ 점검결과: 엔지니어 방문으로 펌프 성능 저하 확인 및 오버홀, 부품 교체 필요하여 대체 진공펌프 설치 후 수리 진행(2023. 9. 20.)

진공펌프 상태

4. 수리 비용 및 경제적 수리한계

○ 예산 과목: 상수도영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

품명 및 규격		규격	수량	공급가액
1	Overhaul kit	ea	1	*******
2	LV rotor	ea	1	*******
3	Vane kit	ea	1	*******
4	HV rotor	ea	1	*******
			부가세	*******
			총 계	*********

○ 수리 비용

○ 경제적 수리한계금액

취득 가격	경제적 수리한계금액 [최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수×취득가격) / (2×내구연한)}]
************	********************************************** *************

* 실험용 분석장비 내용연수: 10년

5. 향후 계획

○ 이온크로마토그래프-질량분석기(ICS-5000+/HP6460)의 진공펌프를 조속히 수리하여 수질분석 업무에 차질이 없도록 하겠음

붙임  견적서  2부.  끝.