문서번호	정수과-9628
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		김민섭	10/16
			서한호
협 조
	주무관			양은영

환경측정기기(수질TMS)

정도검사 실시계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.    .

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

환경측정기기(수질TMS) 정도검사 실시계획 보고

배출수처리시설내에 설치 운영되고 있는 환경측정기기(TMS:수질자동측정기)에 대한 정도검사를 관련법에 따라 다음과 같이 실시하고자 함.

관련 근거

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조 내지 제8조제1항

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제30조(수수료)

❍ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

(국립환경과학원 제2020-68호, 검사주기)

수질TMS 정도검사 개요

❍ 2023년 검사대상 : SS 및 pH측정기

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 환경측정기기

❍ 검사주기 : 최초 검사후 4년까지 매년 2년, 이후 매 1년 주기(단, pH는 매 2년)

※ 최초정도검사일 : pH, SS - ’17. 11. 13.

❍ 검사기간 : 정도검사주기 전후 30일 이내

❍ 검사 대행기관 : FITI시험연구원

❍ 검사기간 : 2023. 11. 8.  ~ 11. 10. (이전 검사일 ‘22. 10. 18.)

세부 실시 계획

❍ 정도검사 수검방법 : 측정기기 유지관리 전문업체에게 수검 의뢰

- 정도검사는 고도의 전문성이 필요하고, 정도검사 중 발견된 부적합사항에 신속한 대처가 가능토록 측정기기 사전교정 및 정도검사 수행을 계측기 유지관리 전문업체에 의뢰코자 함.

❍ 정도검사 사전점검 및 정도검사 일정

일 자	내 용	시행자
2023. 11. 8.	○ 측정기 사전점검 - 센서교체, 튜빙점검 - 표준액제조 및 교정 등	*********
2023. 11. 9. ~ 11. 10.	○ 정도검사 실시 - 반복성, 표준액 변동성 시험 등 - 상대정확도 시험 등

소요예산

❍ 정도검사 수수료 : 1,483,900원(부가세 포함)

- 산출내역 : SS측정기 698,000원, pH측정기 651,000원(부가세 미포함)

※ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 13]에 따른 법정 수수료임

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 지급수수료.

(환경측정기기(TMS)정도검사 수수료)

❍ 측정기기 사전정비 및 교정 : ******************

- 산출내역 : 정비 및 교정, 부품교체, 표준액 제조, 정도검사 수행 등

- 지출방법 : 300만원이하 소액으로 최저가 견적업체에 신용카드 결재후 정산처리하고자 함.

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비.

(배출수처리시설 유지관리)

붙임 : 1. 측정기기 정도검사 신청서 1부.

2. 산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.

3. 수수료 기준 1부.  끝.