문서번호	수도자재관리센터-39798
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	12/15
			박희복
협조	주무관		홍대화
	주무관		성무랑

2022년 디지털 대형

수도계량기 내구성검사 결과보고

2022. 12

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2022년 디지털 대형』

수도계량기 내구성검사 결과(최종) 보고

2023년~2025년도 디지털 대형 수도계량기 서울시 납품자격 부여를 위한 내구성 검사 최종 결과를 보고 드림

1		검사 개요

□ 관련 근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2018-110호(2018.06.07)수도미터기술기준 적용

◯ 2022년 대형 수도계량기 내구성검사 실시계획

[수도자재관리센터-33003호(‘22. 09. 26)]

□ 검사 방법

◯ 검사기간 : 2022.10.24 ~ 2022. 12.14

◯ 신청업체 입회인 : ****

-**************

-******************

-****************

◯ 제출시료

- 디지털 대형 수도계량기 100mm : ************

◯ 내구성 연속시험 전 6포인트 유량 측정 오차검사 2회 시험 실시

◯ 내구성 연속시험 : Q3(최대유량) 800시간 및 Q4(과부하유량)	200시간 총 1,000시간 연속 통수시험 실시

◯ 내구성 연속시험 후 6포인트 유량 측정 오차검사 2회 시험 실시

◯ 최종 합격기준

- 내구성 연속시험 전(소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성 연속시험 후(소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성 연속시험 전·후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

※ 디지털 대형 계량기 내구성검사는 업체별 구경 100mm 2개씩	검사하여 2개중 1개 이상 검사기준에 적합할 경우 합격

2		검사 결과

□ 업체별 검사 결과

◯ 내구성 연속시험 전·후 6포인트 각각 2회 오차검사 결과

회사 구경	합계	디알텍	대한스마트 미터	삼원계기 정밀	최종합격기준
시료 수량	*	*	*	*	******** ********** *********
검사 결과		**	**	**

◯ 검사 유효(적용)기간 :***

-***************************

3		향후 계획

◯ 내구성 검사결과 통보

- 본부(계측관리과) 및 내구성검사 ************

붙 임 : 1. 검정확인서 각 1부

2. 내구성검사 시료 제출 현황 1부

3. 디지털 대형 수도계량기 내구성 성능검사 서류 1부

4. 일일기록표 1부

5. 업체 입회자 서명부 1부  끝.