문서번호	수도자재관리센터-40771
결재일자	2022. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정지훈		최성진	12/30
			박희복
협조
	계측관리과장		정임근

『2022년 제4회』

수도계량기 하자심사위원회 개최결과 보고

2022. 12.

수도자재관리센터

「2022년 제4회」

수도계량기 하자심사위원회 개최결과 보고

수도자재관리센터장 :박희복☎3146-1901 계량기관리팀장 : 최성진☎1939 담당 :정지훈☎1943

하자보증기간 내에 고장 등으로 철거된 수도계량기에 대해 납품업체 입회 하에 성능검사 및 분해검사를 실시하고, 이를 근거로 개최한 수도계량기 하자심사위원회를 개최결과를 보고함

□ 심사개요

○ 심사대상 : 수도계량기 ****(소형 ****, 대형 ***)

○ 일    시 : 2022. 12. 26.(월)

○ 심사방법 : 서면심사

○ 심사위원(장)

구분	소속	성명	비고
심사위원장	요금관리부 계측관리과	*** ***********	***
심사위원	요금관리부 계측관리과	***	*
	급수부 급수설비과	***	*
	서울물연구원 배급수연구과	**	*
	동부수도사업소 현장민원과	***	*
	강서수도사업소 현장민원과	***	*
	수도자재관리센터	*** ************	***

○ 심사내용

▶ 하자검사 결과(성능검사 및 분해검사)를 바탕으로 하자심사

▶ 수도계량기에 대한 고장원인 분석 및 하자 귀책 여부 판정

□ 소형 수도계량기 심사결과

○ 심사결과(****) : 서울시 ****, 납품업체 ****

○ 귀책사유

▶ 서 울 시 : 성능검사 결과 정상, 분해검사 시 이물질, 열상 등

▶ 납품업체 : 분해검사 시 배터리 방전, 기어불량, 누수, 물방울맺힘 등

○ 하자심사 세부결과(서울시)

(단위 : 개)

구분	합계	일반식	동파안전	디지털	디지털 (폴리케톤)	폴리케톤	역류 방지형
성능검사 정상	***	***	**	**	**	**	*
이 물 질	**	**	*	*	*	*	*
동 파	**	*	*	*	*	*	*
열 상	*	*	*	*	*	*	*
기 타	*	*	*	*	*	*	*
총 계	***	***	**	**	**	**	*

※ 기타 : 액정파손 **, 임펠러파손 **, 외부충격 **

○ 하자심사 세부결과(납품업체)

(단위 : 개)

구분	합 계	일반식	동파안전	디지털	디지털 (폴리케톤)	폴리케톤	역류 방지형
배터리 방전	***	*	*	***	*	*	*
기어불량	**	**	*	*	*	*	*
누 수	**	*	*	*	*	*	*
오차불량	**	*	*	*	*	*	*
지침 비정상	*	*	*	*	*	*	*
기 타	*	*	*	*	*	*	*
총 계	***	**	*	***	**	**	*

※ 기타 : 마그네틱불량 **, 피봇파손 **, 임펠러파손 **, 동파 **,

물방울맺힘 **

□ 대형 수도계량기 심사결과

○ 심사결과(***) : 서울시 **, 납품업체 ***

○ 귀책사유

▶ 서 울 시 : 성능검사 결과 정상, 분해검사 시 임펠라파손, 이물질

▶ 납품업체 : 분해검사 시 배터리방전, 오차불량, 물방울 맺힘

○ 하자심사 세부결과

(단위 : 개)

구 분		기 계 식	디 지 털
서울시	성능검사 정상	*	*
	임펠러파손	*	*
	액정파손	*	*
	지침부파손	*	*
	이 물 질	*	*
	총 계	*	*
납품업체	배터리 방전	*	*
	오차불량	*	**
	피봇파손	*	**
	임펠러파손	*	*
	물방울 맺힘	*	*
	총 계	*	**

□ 심사의견

○ 배터리 방전 문제는 통신선의 연결 불량 납품 배터리의 불량 등의 원인으로 판단되며, 해당 계량기 업체의 품질 개선이 필요할 것으로 사료됨

○ 액정불량 문제는 액정이나 기판에 물이 스며들어 나타나는 현상으로 판단되며, 해당계량기 업체의 방수성능의 개선이 필요할 것으로 사료됨

□ 행정사항

○ 수도계량기 하자심사 결과 납품업체 통보

○ 2022년 수도계량기 교체(변상)대금표에 의거 변상대금 부과

붙 임  1. 수도계량기 하자심사 결과 각 1부.

2. 심사의견서 각 1부.

3. 심사위원(장) 명부 1부.

4. 수도계량기 하자심사자료 1부.

5. 2022년 수도계량기 교체(변상)대금표 1부.

6. 최근 3년간 납품업체 하자율 1부.