문서번호	대기질통합분석센터-10098
결재일자	2023. 11. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
오달영		김광래	11/07
			최용석
협조
	주무관		조혜윤

종로 암모니아 측정기 고장 보고

2022.3

대기질통합분석센터

대기측정관리팀

종로암모니아 측정기 고장보고

대기 중 암모니아 가스 측정을 위해 운영하던 종로측정소 암모니아 측정기(CRDS)의 현재 고장 상태로 수리를 진행하였으나 내구연한 경과로 인한 노후화 및 부품생산 중단으로 인해 수리가 불가함을 보고드림

□ 암모니아 측정망 운영현황

	측정소	기기모델명	구매년도	제조사	분석법
*	***	******	******	*******	*********
*	**	******	******
*	**	******	******

□ 기기 고장 및 수리 현황

○ 종로측정소 암모니아 측정기 고장으로 인한 수리불가

- '23. 7. 5. ~ 8. 6. : 데이터 수치의 급격한 감소로 인하여 현장 기기 점검 진행

- '23. 8. 7.  ~      : 쿨링팬 고장으로 레이저 불안정하여 현장수리 불가로 기기     반출하여 수리 진행

- '23. 11. 2.       : 팬 교체 후 동일 증상 계속되어 메인보드불량 확인하였으나    제품 단종으로 부품 수급 불가

□ 향후계획

○ 내구연한(10년) 경과와 수리 불가로 불용 처리 및 '24년도 대체 장비 예산 편성

붙임	1. 반출사유서 1부

2. 장비진단보고서 1부.  끝.