아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시은평병원
수신	간호2과장
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보(공급실)

1. 공급실에서 사용하는 고압증기멸균기의 멸균 효과 측정을 위해 멸균과정에 노출되지     않은 Control Biological indicator와 멸균과정에 노출된 Biological indicator의 배양검     사 결과를 다음과 같이 통보 합니다.

- 배 양 검 사 결 과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
검체1(STEAM용)	2023.11.20(월)	멸균과정 노출 전	60℃	after24min 24min	Positive	공급실
					Positive
검체2(STEAM용)	2023.11.20(월)	멸균과정 노출 후	60℃	after24min	Negative	공급실
				24min	Negative

끝.

	진 료 부 장
주무관	강유미		가정의학과장	김경희		노인정신건강의학과장	11/21
고상현
협조자
시행	진료부-5404	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90 (응암동)	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	02-300-8244	/전송	02-300-8097	/	yumik68@seoul.go.kr	/	대시민공개